制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 校正實驗室品質手冊 文件編號：CLS-0001 管制編號：01 制訂日期：2010/01/30 修訂日期：2026/01/12 版 次：B8

| 標 題 | 校正實驗室品質手冊目錄 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 制訂日期 | 2010/01/30 | 頁版次 | 修訂頁 |
| 章 節 | 名稱 |  |  |  |  |
| 第0章 | 前言 |  |  |  |  |
| 第1章 | 目的及範圍 |  |  |  |  |
| 第2章 | 品質政策 |  |  |  |  |
| 第3章 | 名詞定義 |  |  |  |  |
| 第4章 | 一般要求 |  |  |  |  |
| 4.1 | 公正性 |  |  |  |  |
| 4.2 | 保密 |  |  |  |  |
| 第5章 | 架構要求 |  |  |  |  |
| 第6章 | 資源要求 |  |  |  |  |
| 6.1 | 概述 |  |  |  |  |
| 6.2 | 人員 |  |  |  |  |
| 6.3 | 設施與環境條件 |  |  |  |  |
| 6.4 | 設備 |  |  |  |  |
| 6.5 | 計量追溯性 |  |  |  |  |
| 6.6 | 外部供應的產品與服務 |  |  |  |  |
| 第7章 | 過程要求 |  |  |  |  |
| 7.1 | 需求、標單及合約的審查 |  |  |  |  |
| 7.2 | 方法的選用、查證與確認 |  |  |  |  |
| 7.3 | 抽樣 |  |  |  |  |
| 7.4 | 試驗件或校正件的處理 |  |  |  |  |
| 7.5 | 技術紀錄 |  |  |  |  |
| 7.6 | 量測不確定度的評估 |  |  |  |  |
| 7.7 | 確保結果的有效性 |  |  |  |  |
| 7.8 | 結果的報告 |  |  |  |  |
| 7.9 | 抱怨 |  |  |  |  |
| 7.10 | 不符合工作 |  |  |  |  |
| 7.11 | 數據管制與資訊管理 |  |  |  |  |
| 第8章 | 管理系統要求 |  |  |  |  |
| 8.1 | 選項 |  |  |  |  |
| 8.2 | 管理系統文件 |  |  |  |  |
| 8.3 | 管理系統的文件管制 |  |  |  |  |
| 8.4 | 紀錄的管制 |  |  |  |  |
| 8.5 | 處理風險與機會處理之措施 |  |  |  |  |
| 8.6 | 改進 |  |  |  |  |
| 8.7 | 矯正措施 |  |  |  |  |
| 8.8 | 內部稽核 |  |  |  |  |
| 8.9 | 管理審查 |  |  |  |  |
| 附件一 | 校正實驗室組織圖、公司組織圖 |  |  |  |  |
| 附件二 | 實驗室管理系統架構圖 |  |  |  |  |
| 附件三 | 品質手冊章節對照文件、紀錄一覽表 |  |  |  |  |
| 附件四 | 實驗室管理系統職權關連表 |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正實驗室品質手冊 |  |  |  |  |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  | 制訂日期 |  | 2010/01/30 |  | 頁版次 | 修訂頁 |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修定 | 審查 | 核准 |
| 2013/09/26 | 第五章、技術要求(九)校正結果之品質保證 |  | 3.1 修訂、新增 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/09/28 | 第五章、技術要求（四）校正方法與方法確認 |  | 修訂 3.8 數字代號代表項內容 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/09/28 | 第五章、技術要求（六）量測追溯性 |  | 3.5 新增”標準值”字樣 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/11/12 | 第四章、管理要求（三）文件管制 |  | 於3.8 中新增，應依『文件與資料管制程序』 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/11/12 | 第四章、管理要求 （七）顧客服務 |  | 無法執行此項服務的原因 請依『保密作業管制程序』規定。 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/11/12 | 第四章、管理要求 （八）抱怨 |  | 損害到顧客權益的重大顧客抱怨或是否符合抱怨管制程序及本章節 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/11/12 | 第四章、管理要求 (十)改進 |  | 3.1.A 實驗室設備汰舊換新之檢討 3.1.B 實驗室人員在職教育訓練之檢討 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/11/12 | 第四章、管理要求 (十三)改進 |  | 新增3.2 紀錄之保存型態 新增3.3 條文 刪修3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/11/12 | 第五章、技術要求（四）校正方法與方法確認 |  | 刪除3.8 XX字樣 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/11/12 | 第五章、技術要求（十）結果報告 |  | 新增 3.3 並依『校正報告管制程序』處理。 |  |  |  |  |  |  |
| 2017/1/10 | 修改 3.3.6.1 增3.3.13 |  | 管理審查 F項新增 遊校活動檢討報告 新增決議、追蹤監控等事項項目 |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/08 | 修訂P7 |  | 原3.8改為3.9，新增3.8及3.10條文。 |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/14 | 修改封面 |  | 新增修訂日期、版次等項次 |  |  |  |  |  |  |
| 分發單位 |  | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  | 01 |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正實驗室品質手冊 |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  | 制訂日期 |  | 2010/01/30 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 | 核准 |
| 2018/03/31 | 修改外包 | 新增修訂外包商能力資格審查、外包合約、外包商收送件、出具報告與審查、違約與賠償等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/09/21 | 所有章節 | 為配合ISO17025:2017轉版，品質手冊重新依新章節編制，進一版本為B版。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/12/02 | 第四章、管理要求（二）管理系統(8.2) | 無4參考文件 4.2 品質目標與品質規劃管制程序文件，刪除之。 版次為B1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/12/23 | 第五章 架構要求 | 新增3.17 實驗室人員執行遊校工作時須遵守『校正實驗室遊校程序』(CLP-7202)之各項規定。 版次為B2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/11/18 | 第3章/4.1/5/6.6/ 7.1/7.9/8.2/8.4/8.5/8.7 | 3-實驗室能力、公正性、一致性說明增加 4.1-公正性持續方式說明增加 5-校正活動範圍/5.6要求追加 6.6-滿足6.6.1/6.6.2要求追加 7.1-判定規則說明 7.9-外部團體抱怨考量 8.2-實驗室能力、公正性、一致性說明增加 8.4-外部紀錄管制方式說明增加 8.5-風險評估週期一年 8.7-矯正措施說明增加 版次B3 |  |  |  | 鄭 程 宏 |  |  |  |
| 2022/12/02 | 第五章 6.2 6.3 6.6 7.2 7.8 7.9 附件三 | 5-3.3 實驗室認證項目追加說明 6.2-3.2 監督人員適任性 6.3-3.9 實驗室環境列入管理審查確認 6.6-3.4 無外包服務聲明 7.2-3.6 方法查證說明 7.8-3.6 原說明刪除，3.9解釋追加不解釋聲明 7.9-3.3 顧客申訴管道 CLP6603 外包相關刪除 CLP7101程序追加聯絡單使用 版本B4 |  |  |  | 鄭 程 宏 |  |  |  |
| 2025/1/10 | 7.5 | 7.5-3.5 修改時要寫日期 附件一組織圖修改 版本B5 |  |  |  | 陳 怡 銘 |  | 鄭 程 宏 | 鄭 程 宏 |
| 分發單位 | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  | 01 |
| 正 本 | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正實驗室品質手冊 |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  | 制訂日期 |  | 2010/01/30 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 | 核准 |
| 2025/9/11 | 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 | 第3章 品質政策公正性敘述，品質目標追加敘述 第4章 4.1/4.2對於外部保密性，公正性追加敘述 第5章 管理階層定義詳述/交流高壓項目刪除 第6章 6.1/6.3 敘述修正 第7章 7.5 追加量測不確定度及追溯的用詞 7.8 修改目的與範圍用詞 7.11 追加定期審查與備份敘述 第8章 8.1 追加範圍敘述及責任區分 8.2 修改目的與範圍用詞 8.4 追加回溯用 8.5 追加記錄風險評估 版本B6 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 | 鄭程宏 |
| 2025/12/19 | 第7章 | 7.2 方法的選用、查證及確認中3.5的敘述修正 版本B7 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 | 鄭程宏 |
| 2026/1/22 | 第四章4.2 第七章7.2 第八章8.4 | 3.3 變更保密敘述 3.5 敘述修正，將確認等用詞改為查證 3.6 敘述修正，新增確證用詞解釋文意 3.9 敘述修正，變更為TAF認證標誌 版本B8 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 | 鄭程宏 |
| 分發單位 | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  | 01 |
| 正 本 | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第一章、校正實驗室簡介 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 1/51 |
| 1.公司簡歷: 制宜電測股份有限公司，成立於西元1981年，以生產電機產業有關之生產線檢驗及品管檢驗設備；陸續開發出電腦化轉矩測試設備、生產線自動檢驗設備。並於1987年與日本佐竹會社簽訂技術合作，從事環境試驗設備之設計及製造，並陸續推出電腦化冷氣特性(CSPF)測試系統、冰水機性能測試系統、壓縮機性能測試系統。 在八十年代初期，由於台灣工業進入起飛階段，對產品品質之要求也愈來愈高；本公司適時推出電腦化、自動化之檢驗設備，立即獲得顧客的肯定。也因此使制宜公司在台灣工業界佔有一席之地。這三十多年來，隨著科技材料的進步，公司全體同仁也不斷的提昇專業技能，生產出高品質、高性能的設備服務顧客。 為了提昇公司的管理效率及產品品質，並使公司的品質、制度能達到國際水準；因此，在八十七年初將ISO 9001品質制度引進本公司，希望能藉由此套制度的執行，使本公司的產品品質能達到世界一流的水準，並為各業界追求完美品質與高度成長提供服務。 本實驗室為隸屬制宜電測股份有限公司之專業校正實驗室，從事溫度、壓力、電量領域的規劃與實務校正，並提供對公司內部所生產之儀器或銷售至顧客端之儀器要求校正性質服務，包括至客戶處進行遊校業務。 2.經營理念 創新求精 完美品質 服務顧客 永續經營 3.產品範圍 馬達成品、半成品檢驗設備 電機產品特性檢驗設備 耐久測試設備 冷氣機特性檢驗設備 冰箱特性測試設備 壓縮機、冰水機性能測試設備 4.公司名稱:制宜電測股份有限公司 公司地址:新北市三重區光復路二段88巷38號 電 話:886-2-2995-3173 傳 真:886-2-2995-6436 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第一章、校正實驗室簡介 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 2/51 |
| 5. 實驗室管理系統 5.1 為符合溫度、壓力、電量之校正要求，成立制宜電測校正實驗室，實驗室特引進國際標準 ISO/IEC 17025校正實驗室能力一般要求（簡稱實驗室系統），使本實驗室系統更上層樓，以提昇本實驗室之校正能力。 5.2品質手冊說明 5.2.1為建立ISO/IEC 17025實驗室系統，特將本實驗室之品質政策、品質制度及相關程序等制訂品質手冊，以供本實驗室全體同仁遵循。 5.2.2品質手冊提供下列使用 (1)實驗室系統運作之依循 (2)內部稽核及管理審查之依據 (3)供管理人員使用 (4)員工之訓練教材 (5)提供實驗室系統評鑑/認證使用 5.3 本品質手冊之編撰、使用、修訂及手冊之核准、分發管理等依本實驗室『文件及資料管制程序』 (CLP-8301)規定辦理。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第二章、目的及範圍 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 3/51 |
| 本手冊之內容與規定事項適用於本公司與各部門及協力廠商或其他機構委託本公司校正實驗室執行校正服務所需之實驗室管理系統。 - 目的 1.1 為本實驗室執行校正業務所實施品質管制及品質保證之基本管理文件。 1.2 本實驗室藉由包括一般要求、架構要求、資源要求、過程要求與管理系統要求等五大範疇展現實驗室活動與其運作。 1.3 為本公司實驗室品質活動之最高指導原則及依據。 1.4 達成實驗室既定品質政策及品質目標，確保管理系統(亦可稱為品質管理系統)與品質保證業務之運作。 1.5 達成及維持校正品質，以永續符合顧客要求。 2.範圍 2.1 本手冊包含ISO/IEC 17025：2017(簡稱ISO 17025)之管理系統要求所有項目，並依據本公司之『校正實驗室品質手冊』之內容要求作業。 2.2 凡通過國際或國家品質等認證體系之認可實驗室之相關品質規定要求。 2.3 本公司校正實驗室之相關人員、權責、事務之活動進行。 2.4 達成及維持本實驗室校正能力、公正性、保密性與一致運作之要求，以符合顧客要求。 3.名詞定義 3.1 實驗室：從事測試與（或）校正的機構。 備考： 1.當實驗室是組織的一部份，該組織除了從事校正外，亦從事其他業務活動時，則在此所謂之“實驗室”僅指與校正有關的部門而言。 2.在此，“實驗室”係指實施校正之機構 – 在一永久性的位置 – 在一移動性設施。 3.2 校正：在特定條件下為確立量測儀器或量測系統的器示值（或實物量具、參考物質所代表的值），與相對應被量測的已知值之間關係的一組操作。 備考： 1.校正結果可以用來評定量測儀器、量測系統或實物量具的器示誤差， 或給任意標示器上標記賦予數值。 2.校正也可以決定其他計量的特性。 3.記錄校正結果的文件稱為校正報告，並標示校正量測單位及量測不確定度。 4.校正結果有時可用校正因數表示，或以一系列的校正因數所形成的校正曲線之形式來表達。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第二章、目的及範圍 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 4/51 |
| 3.3 公正性：係指利益衝突不存在或已予以解決，以致於不會對實驗室後續活動產生不利之影響(客觀性)的存在。。 3.4 抽樣：依據某一特定的程序，提供符合性評鑑目標物之樣品。 3.5 管理系統：為建立政策與目標及達成此等目標之系統。 3.6 管理階層(management)：實驗室在管理層級指揮與管制組織的人或一組人，管理階層就實驗室而言一般係指實驗室主管。 3.7 顧客(customer)：接受產品的組織或個人，顧客可為內部或外部組織，產品為過程之結果。就本手冊所涉及的範圍，產品可為校正數據與結果報告。 3.8 品質手冊： 規定組織品質管理系統之文件，品質手冊可在細節或格式上作變動， 以適合個別組織之規模與複雜性。 3.9 參考標準：在一特定場所具有可實現之最高度量衡品質的標準， 由此導出該特定地區之所有量測。 3.10 參考物質：具有一項或多項完善建立之特性， 而該特性被用以校正儀器、評估量測方法或給予材料數值之物質或材料。 3.11 驗證參考物質：參考物質的一種或多種特性由一技術上公認的程序所驗證， 並附有發證機構之證書， 或可追溯至由發證機構出具之證書或其他證明文件。 3.12 判定規則：當陳述特定要求的符合性聲明時，描述如何納入量測不確定度考量的規則。除非規格或標準本身已包含判定規則。 3.13 量測不確定度：依可用資訊顯示測量的分散性之非負參數，乃依據所用的資訊，表示受測量的分散程度。由於量測存在誤差，故每次獲得的量測結果不盡相同，量測值會以一定的機率分散在某範圍內，使受測量的量測值具有分散性。顯示測量隨同一個量測結果， 說明可合理歸屬於受測量之值分散程度的參數。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第三章、品質政策與品質目標 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 5/51 |
| 1 品質政策 承諾以公正的態度服務顧客，確保校正品質，符合規範及滿足顧客要求。 2 品質政策聲明 2.1本實驗室依據ISO/IEC 17025之相關規範，建立校正實驗室管理系統及其活動運作能力，以正確校正方法及有效的量測不確定度評估方法，確保儀器精度及穩定的再現性。達成「承諾以公正的態度服務顧客，確保校正品質, 符合規範及滿足顧客要求」之品質政策。 2.2實驗室人員簽訂實驗室公正與保密協議書及透過公司網站主動對外宣稱公正性與獨立性，確保同仁不受到不當壓力，以維持實驗室活動之公正性與獨立性。同時提供同仁完整訓練及透過實驗室能力比對活動，確保實驗室專業及一致性運作。 3 品質承諾 3.1確保校正品質 3.3.1強調校正實驗室管理系統及運作制度之落實，並維持系統與制度適切有效，以高精度，高再現性之標準儀器及標準校正程序，確保所有出廠產品精度，追求世界級校正品質技術水準為目標。 3.3.2 實驗室所有執行之校正人員及其活動，須熟悉此品質政策及相對應的目標、程序、文件要求並作為實驗室各主管持續改善管理系統有效性的承諾，充分符合及滿足ISO 17025規範之要求。 3.2符合規範及滿足顧客要求 以優良專業務實的服務態度，100%符合規範要求，滿足顧客品質服務需求，達到實驗室服務的最終標準。 4 品質目標 本品質目標係依據品質政策所訂定，並定期審查其達成情形。 4.1 實驗室人員應每三年參加至少8小時以上的訓練以維持技術能力。 4.2 實驗室應對客戶的報告交付自校正結束後三週內提供以提高滿意度。 4.3 實驗室應於各量別領域每三年至少參加一次能力試驗或量測稽核且EN值<1，以符合品質目標要求。 總經理: 114 年 01 月 02 日 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第四章 一般要求 4.1 公正性 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 6/51 |
| 1.目的 針對實驗室活動進行承諾並達到公正性，同時藉由實驗室架構與人員權責維護其公正性。 2.範圍 從實驗室、實驗室主管、技術主管、品質主管至校正相關作業人員行政與事物皆屬之。 3.管理項目 3.1 本實驗室應確保其管理階層及所有人員，免於任何可能不利於其工作品質之內外部不法的商務、財務或其他壓力與影響危害到其公正性。 3.2 若本實驗室有從事執行校正以外之工作，則相關單位對實驗室之校正活動有參與或影響的關鍵人員的權責應予以界定，以鑑別潛在利益衝突。 3.3 本實驗室依『風險與機會評估管制程序』（CLP-8501）每年定期審查鑑別實驗室活動公正性的風險，以避免可能減低對其能力、公正性、判斷力或運作完整性，並將風險消除或減至最，對於已鑑別之公正性風險，實驗室應採取措施予以消除或降低，並保存紀錄以證明風險已受控。 3.4 實驗室依據相關品質文件及相關作業規範執行校正，並將校正結果正確完整記錄之；校正結果應由實驗室獨立自主研判，不得受任何行政、其他單位或人員影響。 3.5 威脅實驗室公正性的關係，可能包括管理階層、人員、共用資源、財務、合約等，以及給付銷售佣金或介紹新顧客的其他誘因等。 3.6 本實驗室最高管理階層對公正性負最終責任，並確保所有資源、管理與運作安排均不得影響校正活動的公正性 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 4.1 4.2風險與機會評估管制程序 (CLP-8501) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第四章 一般要求 4.2 保密 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 7/51 |
| 1.目的 本實驗室具有法律效力，負責管理、執行實驗室活動的所有資訊及保密協定等作業 。 2.範圍 從實驗室、實驗室主管、技術主管、品質主管至校正相關作業人員行政與事物皆屬之。 3.管理項目 3.1 本實驗室具有法律效力，依制宜電測校正實驗室組織圖(附件一) 。除顧客所公開提供的或是與顧客間達成的協議，不然應予以保密，以確保顧客機密資料與財產權，包括結果之電子儲存與傳遞的保護程序；請參考『電子資訊與保密管制程序』（CLP-4201）。 3.2 除非法律禁止，當實驗室依法律或合約授權的要求揭露機密資訊時，所提供的資訊應通知到相關顧客或個人。 3.3 從顧客以外來源(如抱怨者、法規主管機關)所獲得關於顧客之資訊，應在顧客與實驗室間加以保密。實驗室應對此類資訊的提供者(來源)加以保密，除非獲得來源同意，不應將其透露給顧客得知。 3.4 除非法律要求外，包括顧客、法規主管機關人員或實驗室代表等代表實驗室的人員，均應對在執行實驗室活動中所取得或產生的資訊予以保密。 3.5 外部人員進入實驗室也應有管制措施以防止機密外流。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 4.2電子資訊與保密管制程序（CLP-4201） 4.3制宜電測校正實驗室組織圖(附件一) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第五章 架構要求 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 8/51 |
| 1.目的 明訂實驗室運作之整體組織架構，及各階層職務推行權責與資源定位，以使品質政策得以落實。 2.範圍 從實驗室、實驗室主管、技術主管、品質主管至校正相關作業人員行政與事物皆屬之。 3.管理項目 3.1 實驗室管理系統之運作，除需遵照相關法令、規章外，尚需符合ISO 17025國際標準及本手冊之需求，以滿足顧客。 3.2 制宜電測公司為經政府主管機關核准成立，負有法律責任之實體，校正實驗室組織架構圖(附件一)為其中一部份應對實驗室活動負法律責任，並鑑別對實驗室全權負責的管理階層。 3.3 本實驗室之管理系統在實驗室的固有設施內所執行的工作，其實驗室活動範圍包括新北市三重區光復路2段88巷38號及其依顧客要求實施遊校之廠址，提供校正領域認證項目包含壓力(KD1004、KD1007)、溫度(KE1002、KE1005)、電量(KF1001、KF1002、KF1011、KF1012、KF1016、KF2001)，校正量詳細資訊依據TAF認可證書。 3.4 確定實驗室在公司組織上之定位，並維持實驗室具判斷及整體的獨立性，依『校正實驗室品質手冊』之相關規定實驗室之校正作業正常運作，其組織架構如「制宜電測校正實驗室組織圖」（附件一）。 3.5 對於擔任實驗室職務之所有人員權責與相互關係的定義請依『公司組織與工作職掌管制程序』及『實驗室工作職掌管制程序』規定，且安排免於可能影響其工作品質之壓力。 3.6 實驗室主管應確保建立溝通資訊，如會議記錄、公告、訓練等，用於了解管理系統之有效性，當規劃與實施管理系統變更時維持其完整性。 3.7 指定實驗室主管、技術主管或品質主管之職務代理人管理。 3.8 實驗室相關人員應確保國際或國家品質認證體系認可實驗室之品質及技術能力水準要求。 3.9 對從事會影響實驗室活動結果校正件質之管理、執行或查證工作之所有人員，規定其責任、權力及相互關係。 3.10 實驗室人員規劃及訓練參閱『教育訓練管制程序』(CLP-6201)。 3.11 實驗室相關人員應提供認知訓練，使其了解活動之關聯性、重要性及目標之達成。 3.12 實驗室職責 (1)執行受委託產品之校正。 (2)遵照ISO 17025國際標準及實驗室品質管理系統執行本實驗室業務。 (3) 本實驗室以符合 ISO/IEC 17025 要求之方法執行校正服務。當標準方法（如 CNS、國家或國際標準方法）適用時，優先採用標準方法。若無適用之標準方法，則由本實驗室依據技術需求與國際準則自訂校正方法，並經適當的確認（方法驗證/驗證）後使用，以確保方法之正確性、可靠性與可重複性。(續下頁)。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第五章架構要求 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 8/51 |
| (承上頁)無論使用標準方法或自訂方法，均依照程序執行，並提供完整、正確且具公正性的校正報告。 (4)對顧客機密資料與需要界定所有權之保護及保密措施。 (5)遵循TAF認証之項目要求。 3.12 本實驗室建立、實施及維持一套適用實驗室活動範圍的管理系統，將政策、系統、方案、程序及作業標準等文件化至需要的程度，同時應傳達至適當人員，使其瞭解、便於取用及實施。請參考品質手冊章節對照文件、紀錄一覽表(附件三)及實驗室管理系統職權關連表(附件四)。 3.13定期召開管理審查會議，針對『校正實驗室品質手冊』、管理系統及品質目標做審查以確保其適切性及有效性。 3.14設立管理與技術人員，不論其職務為何，具有權力與資源以執行其職務，包括建立、維持及改進其管理系統，鑑別偏離管理系統或執行實驗室活動校正程序之發生，及採取行動以預防或減少這些偏離；此管理與技術人員建立於各單位或實驗室之組織與權責程序中，確保實驗室活動的有效性，請依【實驗室工作職掌程序】(CLP-5002)。 3.15實驗室應適時參加認可合格實驗室之間相互比對及能力試驗，以維持實驗室校正品質及提昇校正能力。 3.16 實驗室之相關人員於實驗室之固有設施執行工作稱之為實驗室校正，於非實驗室之固有設施以外執行之工作稱之為遊校，以上之執行校正工作均需遵守本管理系統或國家認證體系相關規範之規定。 3.17 實驗室人員執行遊校工作時須遵守『校正實驗室 遊校程序』(CLP-7202)之各項規定。 3.18實驗室管理階層（包含實驗室主管、品質負責人及技術主管）應對實驗室之運作予以監督，當發現其運作偏離管理系統、作業程序或作業指導書之規定時，應即予以評估及矯正。 3.19 實驗室主管可不受任何限制，向公司最高管理階層(總經理)反映實驗室管理系統的需求與請求提供資源。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 5架構要求 4.2 實驗室工作職掌管制程序(CLP-5002) 4.3 公司組織與工作職掌管制程序(CLP-5001) 4.4 教育訓練管制程序(CLP-6201) 4.5校正實驗室 遊校程序(CLP-7202) 4.6 制宜電測校正實驗室組織圖(附件一) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第六章 資源要求 6.1 概述 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 9/51 |
| .目的 規劃實驗室人員能力、校正設備能力、校正方法、環境等之適當性，以確保校正結果之正確性與可靠性。 2.範圍 實驗室相關作業圴適用之。 3.管理項目 3.1 決定因素 技術主管須決定實驗室執行校正活動所需之人員、設施、設備、方法與環境等資源並確保其正確性與可靠性。 。 3.2 考量因素 在方法及程序之選擇與更新、在人員訓練與資格認定、以及在設備之選擇、維護與校正時，應將這些因素納入考量。必要時，亦應評估外部供應商或服務的能力 3.3持續適用性 實驗室管理階層應定期審查資源配置與使用情形，確保資源持續適用並符合校正活動需求。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 6.1 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第六章 資源要求 6.2 人員 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 10/51 |
| 1.目的 為提昇實驗室人員素質及能力，達到作業標準化及效率化，以落實實驗室管理系統。 2.範圍 實驗室相關校正業務之所有人員均適用之。 3.管理項目 3.1 實驗室相關業務應依其需要任用適當的工作人員，並提供相關的訓練，以確保人員有能力執行其負責之業務，如執行校正、儀器操作、報告審查簽署等工作，請依『教育訓練管制程序』及『實驗室人員資格暨訓練管制程序』(CLP-6201)規定。 3.2 實驗室人員應接受在職訓練，特定人員應依教育、訓練、經驗或技能，每年加以評估並監督人員適任性。 3.3 實驗校正人員應接受校正能力評估，以確保其校正能力，並提昇實驗室之技術能力。 3.4 實驗室人員當有新雇用或使用契約人員時，應評估其具備所需的能力。 3.5 實驗室主管應確保所有操作特定設備、執行校正工作、校正結果、評估偏離顯著程度、以及簽署校正報告人員的能力。當使用正接受訓練人員時，應安排適當的監督。 3.6 實驗室主管應制定管理、技術及主要支援人員之工作職責、責任及授權。 3.7 本實驗室應具備程序與保存紀錄，確定執行校正能力的要求及人員選擇、訓練、監督、授權、能力監控等，詳見『實驗室人員資格暨訓練管制程序』(CLP-6202)。 3.8 管理部需保存實驗室技術人員相關之資歷、訓練、技能和經驗的記錄，請依『記錄管制程序』規定。 3.9 實驗室相關人員需接受國際或國家品質等認證體系所規定之訓練。 3.10實驗室主管、報告簽署人、品質主管、技術主管之資格應符合特定規範之要求。 4.參考文件 4.1教育訓練管制程序(CLP-6201) 4.2實驗室人員資格暨訓練管制程序(CLP-6202) 4.3記錄管制程序(CLP-8401) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第六章 資源要求 6.3 設施與環境條件 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 11/51 |
| .目的 有效管制校正相關環境因素，避免校正結果受到影響，確保校正作業品質。 2.範圍 校正作業下有影響之環境因素皆屬之。 3.管理項目 3.1實驗室的校正環境設施、校正作業區域、能源動力、照明、熱源及通風設備均應適當配置，使校正作業得以適當執行。 3.2執行校正作業的環境不應使作業的結果失效，或影響量測需求的準確度。 3.3實驗室應裝置設備以有效監視、管制及記錄適宜的環境條件，監控頻率及方式需依校正活動特性與儀器需求文件化。 3.4實驗室內部應清楚規劃區域以利校正件接收、儲存、校正作業順利進行。 3.5鄰近區域作業活動若互不相容，應採有效隔離措施 3.6作業區域的進出及使用，凡會影響校正作業品質的活動項目，應加以管制。 3.7校正實驗室應依『實驗室作業環境管制程序』規定採取適當措施，以確保其內務管理完善。 3.8當影響校正結果正確性的環境條件超出管制範圍時，實驗室校正人員應立即停止作業，並依『矯正措施管制程序』（CLP-8701）採取矯正措施。所有事件及採取之措施應記錄並保存。 3.9 每年將實驗室環境狀況列入管理審查評估確認。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 6.3 4.2實驗室作業環境管制程序（CLP-6301） 4.3矯正措施管制程序(CLP-8701) 4.4 記錄管制程序（CLP-8401） |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第六章 資源要求 6.4 設備 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 12/51 |
| 1.目的 為使實驗室設備管制維護良好、功能正常，所有設備與參考物質應做完善維護與保存以確保校正結果之正確性。 2.範圍 與實驗室校正結果具影響之所有儀器設備均適用之。 3.管理項目 3.1 實驗室應具備執行校正工作之完整設備與參考物質，且符合所需之準確度與精密度，請依『校正設備與參考物質管制程序』規定。 3.2 每一儀器設備及應定期校正／檢查及維護，並建立履歷卡及適當的標籤標示，以利管理。 3.3 所有校正設備與參考物質，實驗室應定期校正及訂定允收公差，並對校正之結果予以判定。 3.4 本實驗室應在設備安裝使用前或回復使用前，其功能和校正狀態已經查證，並顯示設備符合規定的要求。 3.5 設備受到超負荷或不當搬運、顯示可疑結果、或經證實有缺點或超過管制界限時，應停止使用並依『實驗室不符合事項管制程序』(CLP-7A01)採取必要措施。 3.6 所有校正設備與參考物質，應以標籤、記號或紀錄顯示其校正狀況。 3.7 校正設備如有損壞、功能異常、超出校正週期或經校正顯示超出誤差者，應立即停止使用並以標籤標示，修理後亦需予以校正確認符合需求後始可使用，依『量測儀器管制程序』（CLP-6502）。 3.8 校正設備使用電腦軟體時，應將其併入量測設備一併評估，以確保功能正常。 3.9 校正儀器與參考物質設備之相關紀錄，包含校正紀錄等，應予以保存六年以上。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 6.4 4.2校正設備與參考物質管制程序（CLP-6401） 4.3量測儀器管制程序（CLP-6502） 4.4實驗室不符合事項管制程序(CLP-7A01) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第六章 資源要求 6.5 量測追溯性 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 13/51 |
| 1.目的 為使量測結果的特性，可透過連續的比較鏈，將量測結果與國際標準或國家標準等聯繫起來。 2.範圍 凡對校正作業具影響之設備皆屬之。 3.管理項目 3.1凡對校正作業之正確性、有效性具影響之量測設備，應先行校正或查驗後再行使用，並制定校正計劃。 3.2實驗室執行量測時，應依『實驗室能力比對作業程序』（CLP-7702）規定，先確定校正相關設備量測不確定度可追溯至國家量測標準。 3.3當無法追溯至國家量測標準時，實驗室應提供足夠的證明，以顯示其量測結果之正確性。 3.4實驗室所持有的量測參考標準件，只能用作校正，除非能顯示其性能仍能適用為參考標準，否則不得移作它用。 3.5量測參考標準件應由可追溯至國家量測標準的機構校正標準值，且制定參考標準之校正和查驗計劃。 3.6相關之參考標準件、量測設備，應於每次校正和查驗之間，由實驗室於使用期間查核其性能。 3.7為維持校正實驗室校正品質，應就校正方法或校正資料與合格實驗室間進行適當能力比對，依『校正追溯管制程序』(CLP-6501)規定。 4參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 6.5 4.2實驗室能力比對作業程序（CLP-7702） 4.3校正追溯管制程序 (CLP-6501) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第六章 資源要求 6.6外部供應的產品與服務 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 14/51 |
| 1.目的 為確保外部供應與服務能符合實驗室之品質要求，用以確保校正之正確性及公信力。 2.範圍 影響實驗室校正結果品質之支援服務與供應均適用之。 3.管理項目 3.1 實驗室對於會影響校正品質之支援服務與供應，應依規定辦理，採購時應詳列品名、規格、數量、品質要求等，並經權責人員核准後，始得執行採購事宜，請依『採購管制程序』（CLP-6601）及『協力廠商管制程序』(CLP-6602)規定。 3.2 校正實驗室應確保採購之供應與服務或設備、消耗品、物料，需經驗收校正或其他查驗以確認符合校正有關的標準規格或需求後，方能放行使用。 3.3 對外界的支援服務與供應，沒有第三者的品質保證時，校正實驗室應有程序以確保所採購之設備、原物料、消耗品及服務均符合特定的要求，以維持其在校正之公信力。 3.4 外包作業： 3.4.1實驗室所具備之校正項目目前均由本身執行，不外包委託其他實驗室。 3.5 本實驗室針對本公司販售之設備校正項目實施遊校作業，請依『校正實驗室遊校程序』(CLP-7202)。 3.6 對校正需要的資源或供應服務，校正實驗室應保存所有供應者紀錄。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 6.6 4.2採購管制程序（CLP-6601） 4.3協力廠商管制程序(CLP-6602) 4.4校正實驗室遊校程序(CLP-7202) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.1 要求、標單及合約的審查 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 15/51 |
| 1.目的 為確保實驗室與顧客間的要求、標單或合約均符合雙方所需，且實驗室需具備能力及資源，以達成顧客之要求。 2.範圍 外界委託實驗室校正服務之要求、標單或合約均適用之。 3.管理項目 3.1 合約或標單可採任何方式，傳達實驗室與顧客之間雙方同意之各項要求。 3.2 實驗室應適切審查每一顧客委託校正工作之要求、標單或合約才能承接以確保： 3.2.1實驗室能充份的確認顧客之要求，包括校正之範圍、項目…等。 3.2.2實驗室應具備能力與資源，以符合顧客之要求，在確認可行後，實驗室方可接受顧客之委託。 3.3 實驗室對於例行的校正項目，實驗室人員在完成要求、標單或合約審查後，應依規定辦理收件，請依『校正件收發管制程序』（CLP-7401）。 3.4 實驗室對於非例行性的校正項目，或是新的、先進的校正項目，應由實驗室技術主管考量實驗室的能力、資源與工作時程，審查是否有能力與物力達成顧客之要求，並以特准案件報請實驗室主管同意後方可接件。 3.5 本實驗室針對校正報告僅呈現校正結果不進行符合性判定，由顧客自行判定。 3.6 本實驗室應在確保對其它顧客保密前提下，與顧客或其代表合作，以釐清顧客的需求與其監控實驗室執行相關工作的表現，不應影響實驗室的公正性或結果的有效性。 3.7 若遇合約或訂單修改時，請依『實驗室合約審查管制程序』（CLP-7101）規定以確保： 3.7.1 顧客合約或訂單之修改內容已被適切記載，且其內容能正確傳送相關單位，相關人員了解。 3.7.2 因故無法準時交件或其他變更時，能及時通知顧客，減少顧客之損失。 3.8 實驗室應保存顧客委託校正服務之書面要求及審查記錄。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 7.1 4.2 實驗室合約審查管制程序（CLP-7101） 4.3 校正件收發管制程序（CLP-7401） |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.2 方法的選用、查證及確認 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 16/51 |
| 1.目的 訂定標準的校正相關活動過程及注意事項，以達正確的校正結果。 2.範圍 實驗室所執行之校正項目皆屬之。 3.管理項目 3.1 實驗室應依『校正方法撰寫程序』（CLP-7201）規定建立所有相關設備之使用與操作說明書、校正項目之處理與準備說明書，以供作業人員易於取用。 3.2 實驗室負責使用適當方法和程序，以從事所有校正之相關活動。並需與校正所要求的準確度和標準規格一致。 3.3 當校正方法未指定時，實驗室應盡可能的選擇國際或國家標準所發佈之方法。或由著名的技術組織或相關的科學文獻及期刊所發表之方法。 3.4 當必須使用非現成標準組織所建立的方法時，應得到委託者同意，並將校正方法全部作成書面文件且加以驗證，這些書面文件須能提供顧客及其他報告採用者使用。 3.5 當實驗室使用標準方法時，應查證發行中的操作標準方法(依各量別規定)；當標準方法有所變更時，應再進行查證，確認其有效性；當認為顧客所提出之校正方法不合適或已過時，校正實驗室應主動通知顧客。 3.6 本實驗室校正作業採用非標準方法，對校正實施方法進行不同人員操作的數據方法做比對確認驗證(確證)或可參加能力試驗、量測稽核、實驗室間比對驗證。 3.7 實驗室執行之量測不確定度詳見『量測不確定度評估程序』（CLP-7601）。 4參考文件 4.1校正方法撰寫程序（CLP-7201） 4.2量測不確定度評估程序(CLP-7601) 4.3 校正標準程序（CTP-54XX） 4.4 量測不確定系統評估報告（CTM-54XX） 4.5校正追溯管制程序（CLP-6501） 4.6量測品保管制程序（CLP-7701） 4.7電子資訊與保密管制程序 (CLP-4201) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.3 抽樣 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 17/51 |
| 1.目的 為規劃執行待校正件之抽樣程序，以確保抽樣可涵蓋群體的特性。 2.範圍 與實驗室測試項目相關之取樣工作均適用之。 3.管理項目 3.1實驗室對於校正作業之校正件均由顧客自行委託送件或依年度儀器校驗計畫表通知送校，校正實驗室不執行抽樣工作。 4.參考文件 無 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.4 校正件的處理 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 18/51 |
| 1.目的 明訂校正件的收發、保存、管理程序，以維護實驗室的整體運作。 2.範圍 凡是委託實驗室校正之待校件皆屬之。 3.管理項目 3.1 實驗室應依『校正件收發管制程序』(CLP-7401)識別各校正件之管理狀態，確保這些校正件可隨時予以分辨而不混淆。 3.2 接收校正件時，應先依『實驗室合約審查管制程序』(CLP-7101)之規定辦理收件審查，若有任何異常或偏離有關校正標準條件，均應以記錄，或向顧客進一步洽詢。 3.3 實驗室於完成顧客送件審查程序後，實驗室相關人員應對顧客校正件建立標示系統，並予以妥善保存。 3.4 實驗室應有適當設施及作法，以避免校正件於儲存、處理、準備與校正期間變質或損壞。 3.5 當校正件需在特定環境條件下儲存或處理時，實驗室應維持、監控、記錄及作好安全防護安排，請依『實驗室作業環境管制程序』(CLP-6301)。 3.6 校正件於校正作業中發生異常時，實驗室應與顧客適當溝通後，再行後續作業如顧客對校正件接收之服務有異議時，可依『實驗室顧客抱怨管制程序』 (CLP-7901)規定辦理。 3.7 當顧客知道偏離特定條件，仍要求執行校正時，本實驗室應於報告中加註免責聲明，說明此偏離可能對結果造成的影響。 3.8 實驗室對校正件的運輸接收搬運防護儲存及保管依『校正件收發管制程序』(CLP-7401)規定。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 7.4 4.2校正件收發管制程序(CLP-7401) 4.3實驗室合約審查管制程序(CLP-7101) 4.4實驗室顧客抱怨管制程序(CLP-7901) 4.5實驗室作業環境管制程序(CLP-6301) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.5 技術紀錄 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 19/51 |
| 1.目的 管制及保存實驗室所有執行實驗室系統之表單紀錄及技術紀錄，以便查閱及評估，並作為執行與追溯之證明。 2.範圍 舉凡每項實驗室活動、查核數據、結果的日期與負責人員的識別和量測不確定度相關因素等技術記錄均適用。 3.管理項目 3.1 本實驗室參考『紀錄管制程序』(CLP-8401)確保各項實驗室活動的技術紀錄，包括結果、報告等資訊，可能影響量測結果與其相關的量測不確定度因素的鑑別。 3.2 技術紀錄包括每項實驗室活動、查核數據、結果的日期與負責人員的識別。 3.3 原始觀測、校正數據及計算應在其執行時立即記錄。 3.4 本實驗室應確保對於技術紀錄的修改，能回溯至前一版本或原始觀測。原始與修改後兩者的數據與檔案均應予以保存，包括更改的日期、更改內容的標示及負責更改的人員。 3.5 當紀錄中出現錯誤時，每一錯誤之處應劃掉，並註記修改日期，不可塗掉、造成不易閱讀刪除，並將正確的數字填在旁邊。所有對紀錄的修正應由修正人簽章。以電子形式存放的紀錄，應採取同等的措施以避免原始校正數據的遺失或變更；請參考『紀錄管制程序』(CLP-8401)。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 7.5 4.2 紀錄管制程序(CLP-8401) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.6 量測不確定度的評估 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 20/51 |
| 1.目的 當評估量測不確定度時，所有顯著不確定度的貢獻，都應採用適當的分析方法納入考量。 2.範圍 舉凡對校正方法原理的理解或實際執行經驗來進行估算均適用。 3.管理項目 3.1 本實驗室執行校正依據『量測不確定度評估程序』(CLP-7601)、『量測不確定系統評估報告』（CTM-54XX）鑑別量測不確定度的來源。 3.2 本實驗室執行校正的儀器設備應校正，包括自有設備評估所有校正來源的追溯量測不確定度。 3.3當校正方法可能無法對量測不確定度進行計量與統計有效的嚴謹計算，應依據對校正方法原理的理解或實際執行經驗來進行估算。 3.4 除對標準件及量測儀器除定期校正外，應依『校正追溯管制程序』 （CLP-6501）、『量測品保管制程序』（CLP-7701）及『量測不確定度評估程序』(CLP-7601)對校正系統建立量測品保及量測不確定度的計劃，以監控其穩定度及可信賴度。 3.5 實驗室對不同之校正系統，應評估其不確定度，請依『CTP-54XX校正標準程序』、『CTM-54XX量測不確定系統評估報告』規定。 註：XX表數字代號， 01直流電壓 02直流電流 03交流電壓 04 交流電流 05 電功率 07 電阻 08 壓力 09 溫度 4參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 7.6 4.2量測不確定度評估程序(CLP-7601) 4.3 校正標準程序（CTP-54XX） 4.4 量測不確定系統評估報告（CTM-54XX） 4.5校正追溯管制程序（CLP-6501） 4.6量測品保管制程序（CLP-7701） |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.7確保結果的有效性 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 21/51 |
| 1.目的 為採取必要之品質保證措施，以保證校正結果之正確性及有效性。 2.範圍 實驗室所提供之校正結果及其相關業務之品質保證均適用之。 3.管理項目 3.1 建立校正結果品質管制作業程序書，以監控校正作業之有效性。監控作業應經過規劃與審查，可包括下列項目： 3.1.1 校正實驗室應依『量測品保管制程序』(CLP-7701)之規定，確保校正結果之有效性，並予以鑑別及查核其性能，以防止錯誤的使用，保證校正結果的品質。 3.1.2 定期委託TAF認可或國家標準或國際標準之實驗室進行校正，並做標準之傳遞與轉移，以確保校正作業之準確性。 3.1.3 配合TAF(全國認證基金會)與其他實驗室比對或參與能力試驗計劃。 3.1.4 規定量測系統標準件定期查核作業及校正人員技術查核。 3.2 實驗室另可選擇性依下列方式規劃相關之量測品保措施，以確保校正結果之正確性及有效性： 3.2.1 校正作業之檢查監督，由實驗室主管不定期抽驗之。 3.2.2 參加相關之能力試驗。 3.2.3 實驗室主管對校正報告之審核。 3.2.4 視需要以保留件執行重複再校正。 3.2.5 量測設備適當校正或查驗。 3.2.6各項儀具設備之校正，應由TAF認證合格之實驗室或可直間接追溯至國家或國際實驗室執行的替代儀器。 3.2.7量測與校正設備的功能查核，以確保儀具之功能和準確性。 3.2.8當可行時，使用具管制圖的查核或工作標準。 3.2.9審查已報告的結果(如校正報告)。 3.2.10進行實驗室內實作比對。 3.2.11盲樣校正。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 7.7 4.2 量測品保管制程序(CLP-7701) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.8 結果的報告 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 22/51 |
| 1.目的 確保實驗室出具之校正證書與報告具備完整性、公正性與可追溯性，並以適當管理維護實驗室運作的整體性。 2.範圍 適用於實驗室所出具之所有校正證書與校正報告。 3.管理項目 3.1 實驗室執行每一項校正，或系列之校正所得之結果，應依校正方法所規定，出具準確、清晰、不混淆及客觀的報告。 3.2 每一報告應依『校正報告管制程序』(CLP-7801)詳列各項資訊，結果報告於發行前應經審查與授權。 3.3 當證書或報告內的校正結果中，包含有協力實驗室所執行者時，這一部份結果應予明確標示並依『校正報告管制程序』(CLP-7801)處理。 3.4 報告編排應清楚、專業，校正數據之表示應易於理解。 3.5 若資訊為顧客所提供且能影響結果有效性時，報告應包括免責聲明。當實驗室樣品為顧客提供，應於報告中指出其結果僅適用收取的樣品。 3.6 修正或增補己簽發之校正證書、報告時，應依『校正報告管制程序』(CLP-7801)處理。 3.7 當實驗室確認其任一量測設備不良，以致對己簽發之任一校正證書、報告或修正文件等之結果有效性質疑時，應立即以書面通知顧客。 3.8 當顧客要求以電話、傳真、或其他電訊方式傳輸校正結果時，實驗室人員應依『電子資訊與保密管制程序』(CLP-4201)確保符合相關保密規定。 3.9 執行校正報告的結果，應準確及客觀的紀錄，所有已發行的報告應視為技術紀錄保存。 (不對校正結果做解釋、及使用方法所要求的資訊) 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 7.8 4.2 校正報告管制程序(CLP-7801) 4.3 電子資訊與保密管制程序(CLP-4201) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.9 抱怨 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 23/51 |
| .目的 為使實驗室對顧客、外部團體或實驗室內部人員提出的抱怨或回饋能予以有效處理及改善，以達顧客滿意。 2.範圍 顧客、外部團體或實驗室內部人員對實驗室校正品質之抱怨及回饋均適用之。 3.管理項目 3.1顧客、外部團體或實驗室內部人員等其他相關單位對實驗室之服務有所抱怨時，實驗室應掌握抱怨案件之處理時效應依『實驗室顧客抱怨管制程序』(CLP-7901)。 3.2 品質主管應主動蒐集顧客的抱怨或回饋意見，以作為實驗室改善參考。 3.3 在校正委託單上提供品質主管專線作為顧客申訴管道。 3.4對實驗室損害到顧客權益的重大顧客抱怨或是否符合抱怨管制程序及本章節指引要求之質疑或對校正工作品質有所懷疑時，實驗室得視需要執行內部稽核，以徹底瞭解原因並予以改善，請依『內部品質稽核管制程序』(CLP-8801)辦理。 3.5顧客抱怨之矯正措施等相關資料，應提供年度管理審查會議時檢討，以確認管理系統之有效性與適切性，請依『管理審查管制程序』(CLP-8901)規定。 3.6傳達給抱怨者的處理結論，應由未涉及實驗室活動原問題的人員產出或審查與同意。 3.7 當可能時，本實驗室在抱怨處理完成後應正式通知給抱怨者。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 7.9 4.2 實驗室顧客抱怨管制程序(CLP-7901) 4.3 內部品質稽核管制程序(CLP-8801) 4.4 管理審查管制程序(CLP-8901) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.10 不符合工作 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 24/51 |
| 1.目的 為對不符合事項情形予以有效管制，以確保實驗室管理系統的正常運作。 2.範圍 實驗室發生偏離政策、程序、作業指導書或校正環境、設備異常或顧客抱怨或其他異常時適用之。 3.管理項目 3.1 規定實驗室不符合事項之登錄管制方式，如校正環境設備、參考物質及人員資格、校正報告等，請依『實驗室不符合事項管制程序』(CLP-7A01)。 3.2 規定實驗室對不符合事項應採取矯正措施，並確認改善結果。 3.3 不符合事項如無法立即改善，則應由實驗室主管決定是否暫停校正工作、重新校正或保留結果報告，待其原因改善消除並由實驗室主管確認符合後，始重新執行後續工作。 3.4 對實驗室重大的顧客抱怨或是否符合其程序及ISO/IEC 17025要求之質疑或對校正工作品質有所懷疑時，實驗室得視需要執行內部稽核，以徹底瞭解原因並予以改善，請依『內部品質稽核管制程序』(CLP-8801)辦理。 3.5 同一不符合校正工作情形連續發生達兩次以上或一個月發生兩次以上時，應對其嚴重性進行評估，並停止一切校正作業，待原因矯正後方可恢復校正。 3.6 不符合工作事項須進行風險影響評估，必要時重新修正評估風險是否有殘餘風險。 4.參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 7.10 4.2 實驗室不符合事項管制程序(CLP-7A01) 4.3 內部品質稽核管制程序(CLP-8801) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第七章 過程要求 7.11 數據管制與資訊管理 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 25/51 |
| 1.目的 實驗室資訊系統防止未經授權存取，安全保護防止竄改或遺失，維持數據與資訊完整性。 2.範圍 舉凡用以收集、處理、紀錄、報告、儲存或擷取數據的實驗室資訊系統均適用。 3.管理項目 3.1 本實驗室依『電子資訊與保密管制程序』取得執行其活動所需的數據與資訊。 3.2 實驗室資訊系統應防止未經授權存取及安全保護防止竄改或遺失。 3.3 根據本實驗室規定的環境操作，或對於非電腦化系統，提供安全保護人工紀錄與轉錄準確性的條件。 3.4 對於量測過程必須加以計算和資料轉換應適當的核對所有資料。 3.5 系統失效的記錄須立即的採取矯正措施，請參考『矯正措施管理程序』(CLP-8701)。 3.6 當使用電腦或自動設備作為擷取、運算、處理、記錄、報告儲存或校正資料之取用時，實驗室應制定標準操作及維護程序，以確保其功能及維護資料安全、正確完整，有關保密規定請依『電子資訊與保密管制程序』執行。 3.7 實驗室應定期審查使用者存取權限，並於人員異動時立即更新或停用帳號。 3.8 所有重要數據應定期備份，並進行還原測試，以確保在系統失效時能夠復原。 4參考文件 4.1電子資訊與保密管制程序 (CLP-4201) 4.2矯正措施管理程序(CLP-8701) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理系統要求 8.1 選項 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 26/51 |
| .目的 根據實驗室活動為能證明一致性的達到ISO 17025管理系統要求，並確保實驗室結果技術品質。 2.範圍 本文件適用於實驗室所有管理系統活動，包括文件化、紀錄、內部稽核、管理審查、矯正措施等事項。 3.管理項目 3.1 本實驗室採用ISO 17025【選項A】的項目，包括管理系統文件化、管理系統文件的管制、紀錄的管制、處理風險與機會之措施、改進、矯正措施、內部稽核、管理審查等管理要求，以滿足及保證系統要求之管理目的。 3.2 管理系統各章節對應與要求依據本【校正實驗室品質手冊】執行。 3.3 品質主管負責管理系統之規劃與推動，實驗室主管負責資源提供與確認有效性。 3.4 實驗室應持續監督系統績效，並藉由稽核、抱怨、管理審查及風險評估推動持續改善。 4參考文件 4.1 ISO/IEC 17025 8.1 4.2 校正實驗室品質手冊 (CLS-0001) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理系統要求 8.2 管理系統 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 27/51 |
| 1.目的 建立並維持實驗室品質管理系統，以保障所執行之校正業務能順利運作，滿足顧客的需求及期望，提升實驗室之公正性及公信力。 本系統亦作為內部稽核、管理審查及持續改善之基礎。 2.範圍 本文件適用於實驗室內所有與品質管理系統相關之活動及文件，包括管理系統文件、作業程序、校正活動、設備管理、人員資格與培訓、紀錄保存及對外報告等。 3.管理項目 3.1 實驗室品質管理系統架構如「實驗室管理系統架構圖」（附件二） 3.2 本實驗室爲有效實施管理系統，對所有管理系統之政策及程序以書面化，依據相關法令規章，國際標準ISO/IEC 17025等公告校正方法要求訂定，另制訂相關之程序及作業指導書等。 3.3 實驗室為有效實施品質管理系統，應依據ISO 17025及TAF相關規範訂定校正品質手冊，為最高政策指導文件。 3.4 品質系統之文件類別分為校正實驗室品質手冊、程序、評估報告、規範及各類表單記錄等，其文件系統架構如下： - 法規 - 標準 實驗室 品質手冊 - 法規 - 標準 實驗室 品質手冊 文件資料 文件資料 - 作業規範 - 測試標準 - 參考資料 表單、記錄 - 作業規範 - 測試標準 - 參考資料 表單、記錄 校正程序書 校正程序書 品質記錄 品質記錄 3.5 校正實驗室品質手冊之內容須涵蓋ISO/IEC 17025之各章節及TAF相關規範，其對照表如『品質手冊章節對照文件、紀錄一覽表』（附件三）。 3.6 品質主管須維持『校正實驗室品質手冊』在最新狀況。 3.7 對新的校正能量應確保在開始服務前，已擁有適當的設施及資源。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理要求（二） 管理系統(8.2) |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 28/51 |
| 3.8 實驗室配合顧客需求運作實施遊校作業，依『校正實驗室遊校程序』。 3.9本實驗室依據ISO/IEC 17025及實驗室品質政策、品質目標之管理系統相關規定確實執行，並持續維持與改進管理系統。其實務做法包括： 3.9.1 藉由內部溝通實務，使實驗室人員了解顧客之要求法律、法規之重要性。 3.9.2 建立品質政策及品質目標，並依實驗室發展考量適當改善措施。 3.9.3 執行管理審查，並適時提供資源。 3.9.4 品質政策為本實驗室品質管理最高指導原則，亦為管理階層之期許及承諾，實驗室全體同仁均應瞭解並遵循不得違背之。 3.9.5 實驗室品質目標 本實驗室依據品質政策，展開具體的承諾，訂定相對應的量化品質目標，並落實相關規定的達成方法。 3.10凡通過國際或國家品質等認證體系認可項目，其校正項目、規格所使用標準件均應詳細列表並公佈實施。 4.參考文件 4.1 實驗室管理系統架構圖（附件二） 4.2 品質手冊章節對照一、二階文件一覽表(附件三) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理系統要求 8.3 文件管制 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 29/51 |
| 1.目的 為管制及提供實驗室正確有效的管理系統相關文件資料的核准、制修廢與發行等過程，以作為實驗室管理系統執行校正作業之依據。 2.範圍 凡與實驗室管理系統相關之文件與資料(含外來文件)均適用之。 3.管理項目 3.1 實驗室對文件之建立、修正、審查、核准、分發管制、保存年限…等，及與管理系統相關之標準、參考資料等，均應書面規定作業方式請依『文件與資料管制程序』。 3.2 實驗室使用之文件，於發行前應由權責人員檢討其適切性及有效性，並予以審查、核准。 3.3 建立文件管理總覽表清楚載明文件管制版次狀況以利管制。 3.4 實驗室應持有相關之品質文件以供使用，品質文件應方便取用，維護良好，且保持最新有效之版本。 3.5 文件變更 3.5.1 除非另有要求，變更之文件宜由原始執行修訂審核者執行之。受指定人員可調閱相關背景資料，據以加強確認其審核。 3.5.2 文件變更時，變更部份應由修訂者統一予以標記畫底線____，以利人員鑑別。文件再版時應重新發行。 3.5.3 文件變更當可行時，應在適當的文件或附件中加以鑑別，審查程序同原文件核准程序。 3.5 過期或無效版本之文件應予以有效的識別，並自使用地點移開。 3.6 品質文件應予以有效的識別，如利用發行日期、版次（本）、頁碼等資訊來識別。 3.7 品質文件如有修訂，應由原先之審查、核准功能執行之，以確保原先制訂時之考量。 3.8 建立外來文件之登錄、審核及發行管制作業，應依『文件與資料管制程序』。 3.9 顧客所提供文件或技術資料等，須妥為管制及保存，未經顧客同意不得任意對外公開。 3.10 實驗室品質文件或資料當以電腦作為管制時應適當加以備分及管制，詳見『電子資訊與保密管制程序』(CLP-4201)。 4.參考文件 4.1文件與資料管制程序(CLP-8301) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理系統要求 8.4 紀錄的管制 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 30/51 |
| 1.目的 為維護實驗室執行管理系統的整體性、公正完整結果，對各種紀錄應以適當的管理並作為執行之證明。 2.範圍 實驗室執行管理系統之所有相關表單紀錄均屬之。 3.管理項目 3.1實驗室應管制涉及到滿足相關本國際標準的文件含外部文件，文件可以是政策聲明、程序規範製造商的說明書校正表圖表教科書海報通知備忘錄圖樣計畫等各類型紙本或數位媒體形式。 3.2實驗室對表單紀錄之使用應規定於相關品質文件內，且其新增、修訂與作廢亦應依據『文件及資料管制作業程序』(CLP-8301)規定辦理以確保回溯性。 3.3實驗室所有紀錄之鑑定、索引、建檔、保存、取閱、維護及處理方式依『紀錄管制程序』(CLP-8401)規定辦理。。 3.4訂定實驗室紀錄之保存型態、期限及保管規定，請依『紀錄管制程序』(CLP-8401)規定辦理。 3.5 當觀察到紀錄或計算數據錯誤時其更正方式請依『紀錄管制程序』(CLP-8401) 。 3.6校正之結果，包括其原始數據、計算結果、查核過程、執行人員之識別資料，均需於規定之期限內予以保存，請依『紀錄管制程序』(CLP-8401)。 3.7 實驗室之相關紀錄，如顧客之校正結果應予以保密，非經顧客同意不得洩漏。 3.8執行校正業務，應依相關國家或國際校正標準規定，對於校正數據紀錄予以管制與安全防護，詳見『紀錄管制程序』(CLP-8401)。 3.9 出具具有TAF認證標誌之報告，其原始記錄或數據至少保存六年。 3.10所有紀錄均以安全保護與保密為原則，另備份電子形式存放的紀錄，需防止未經授權者的取閱或修改，請參考『電子資訊與保密管制程序』(CLP-4201)。 4.參考文件 4.1 紀錄管制程序(CLP-8401) 4.2 文件及資料管制程序(CLP-8301) 4.3 電子資訊與保密管制程序(CLP-4201) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理系統要求 8.5 處理風險與機會之措施 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 31/51 |
| 1.目的 強化達成實驗室的目標機會、預防或降低實驗室活動不希望的影響與失敗，同時達成改進。 2.範圍 舉凡實驗室規劃實施處理風險與機會的措施，並評估措施的有效性等均適用。 3.管理項目 3.1 本實驗室依據『風險與機會評估程序』(CLP-8501)，每年定期考量實驗室活動相關的風險與機會，包含對管理系統達成其預期結果提出保證。 3.2 處理風險與機會可包括鑑別與避免威脅、尋求機會承擔風險、消除風險來源、改變可能性或後果、分攤風險、或是根據已知資訊保留風險，需記錄風險評估及採取措施的證據。 3.3 所採取的措施應與實驗室影響評估結果有效性成比例。 3.4 至於機會則可能如導引實驗室擴展其活動範圍、因應新增標準、校正項目、運用新技術及處理顧客需求的所有可能性。 4.參考文件 4.1風險與機會評估程序(CLP-8501) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理系統要求 8.6 改進 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 32/51 |
| 1.目的 實驗室應運用品質政策、品質目標、稽核結果、數據分析、矯正措施及管理審查， 持續改進其管理系統的有效性以提升校正實驗室績效。 2.範圍 校正實驗室各項活動均屬之。 3.管理項目 3.1校正實驗室可由以下之項目檢討其有效性並加以改進，請依『持續改善管制程序』。 3.1.1 品質政策與程序之適用性 3.1.2 品質目標執行成效 3.1.3 內外部稽核及執行結果之檢討 3.1.4 顧客滿意度調查結果及顧客抱怨處理情形 3.1.5 實驗室間比對或量測稽核之結果 3.1.6 矯正措施有效性之檢討 3.1.7 風險與機會評估 3.1.8 管理審查之結果 3.1.9 實驗室設備汰舊換新之檢討 3.1.10 實驗室人員在職教育訓練之檢討 3.2 藉由管理審查決定實驗室之所需改善作業，詳見『實驗室管理審查程序』（CLP-8901）。 3.3本實驗室顧客要求的回饋需予以運用與分析，以改進實驗室管理系統、實驗室活動及顧客服務，回饋的方式如顧客滿意度調查，請參考『實驗室顧客服務管制程序』（CLP-8602）。 4.參考文件 4.1持續改善管制程序(CLP-8601) 4.1實驗室管理審查程序(CLP-8901) 4.1實驗室顧客服務管制程序(CLP-8602) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理系統要求 8.7 矯正措施 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 33/51 |
| 1.目的 當確認管理系統或技術作業不符合事項或運作偏離政策與程序時，得以矯正錯誤並維持實驗室之校正品質。 2.範圍 凡實驗室有關之校正及其相關業務引發之不符合事項如內部稽核、管理審查、顧客抱怨、外部稽核評鑑等均屬之。 3.管理項目 3.1實驗室應採取矯正措施以消除不符合事項原因並防止再次發生。 3.2實驗室不符合事項的分類包括但不限於內部稽核、管理審查、顧客抱怨、外部稽核評鑑等 3.3實驗室品質主管於不符合事項發生時，應詳加研討發生原因、確認原因並予以分析及審查、確定是否有類似不符合存在的可能性於別的地方 3.4實驗室對不符合事項發生，應採取管制及提出可行之矯正措施，可行時進行後果處理，效果確認及審查確認矯正措施之有效性，請依『矯正措施管制程序』(CLP-8701)。 3.5矯正措施與所遭遇問題的衝擊須相符合，以確保所採取矯正措施之有效性，必要時，更新風險與機會及變更管理系統，請依『實驗室風險與機會評估程序』(CLP-8501)。 3.6 矯正措施之相關資料，應提報管理階層審查，並於管理審查會議中檢討重大品質問題，請依『管理審查管制程序』(CLP-8901)。 3.7矯正措施應評估不符合的影響，同時保存紀錄證明不符合的性質、產生原因及後續採取的措施、與任何矯正措施的結果。 3.8規定實驗室於內部稽核及外部稽核評鑑所發生之缺點，應採取矯正措施，請依『內部品質稽核管制程序』(CLP-8801)。 4.參考文件 4.1矯正措施管制程序(CLP-8701) 4.2內部品質稽核管制程序(CLP-8801) 4.3實驗室風險與機會評估程序(CLP-8501) 4.4管理審查管制程序(CLP-8901) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理系統要求 8.8 內部稽核 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 34/51 |
| 1.目的 為查證實驗室各項品質管理系統運作是否符合ISO 17025、TAF相關規範與管理系統相關文件之規定，並維持管理系統執行之有效性。 2.範圍 實驗室所有與管理系統品質活動相關人員事務均屬之。 3.管理項目 3.1 訂定年度稽核計劃以執行定期內部稽核，視需要進行不定期內部稽核，並可藉之鑑定管理系統有效性及潛在的改善機會。 3.2 內部稽核的作業程序及相關文件，須涵蓋稽核的範圍、頻率、方法、權責、執行稽核的要求紀錄，並將上次稽核缺失事項列為本次稽核追查項目。 3.3 針對實驗室活動的重要性質、對實驗室有影響的改變，以及先前稽核的結果納入內部稽核範圍考量。 3.4 實驗室稽核發現之不符合事項須提出矯正措施，並確認其有效性。 3.5 內部稽核結果，須提報於管理審查會議中檢討，請依『內部品質稽核管制程序』(CLP-8801)規定。 3.6 有關外部評鑑發現之不符合事項，仍需進行矯正、跟催及管理審查。 4.參考文件 4.1內部品質稽核管制程序(CLP-8801) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理系統要求 8.9管理審查 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 35/51 |
| 1.目的 為維持實驗室管理系統之適切性及有效性，依據時程與程序進行管理審查，以導入必要的改善行動。 2.範圍 實驗室內部稽核、外部評鑑、顧客抱怨或其他不符合事項等之定期檢討時適用之。 3.管理項目 3.1實驗室每年至少規劃執行管理審查一次在定期內部稽核完成後實施，以評估實驗室管理系統之適切性與有效性。 3.2管理審查會議將審查實驗室管理系統執行情形及其成效，以維持其持續適用性、適切性及有效性，並評估管理系統、品質政策、品質目標變更之需要。 3.3管理審查將包含(但不限於)定期的審查關於下列事項現行之執行成效及改善機會。 a) 與實驗室相關的內部與外部議題的改變。 b) 品質目標執行成效統計。 c) 品質政策與程序之適用性(影響品質管理系統的各項變更(如：手冊、程序)。 d) 上次審查會議決議事項執行結果之檢討。 e) 內部、外部稽核與執行結果。 f) 矯正措施的有效性檢討。 h) 工作量與類型或實驗室活動範圍的改變(如：校正作業領域的變更)。 i) 顧客與人員回饋結果及顧客抱怨處理情形，。 k) 任何已實施改進的有效性(遊校活動執行檢討報告)； 實驗室管理系統之改進建議及結果報告。 l) 資源的充分性(人Man、機M、料M、法M、環E)； m) 風險鑑別的結果。 n) 保證結果有效性的產出(實驗室間比對或參與能力試驗計畫結果) 。 o) 其他與實驗室品質有關之重大事項(如：品質管制活動、資源及人員訓練)。 3.4 管理審查的結論包括管理系統與過程有效性、改進、資源、需求、變更等，詳見『實驗室管理審查程序』(CLP-8901)。 3.5 管理審查委員會經討論後，將各決議事項交由相關單位或人員執行，按時程期限將管理系統改善完畢，並將資料回饋於下次委員會中討論，藉以達到系統管理承諾，防止再度發生及持續改善的效果，請依『管理審查管制程序』執行，並將結果與紀錄保存。 3.6 管理審查結果之相關決議事項，及後續改善活動，由實驗室主管督導改善並確認其執行成效。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 第八章 管理系統要求 8.9管理審查 |  |  | 編 號 | CLS-0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B8 | 頁 次 | 36/51 |
| 4.參考文件 4.1管理審查管制程序(CLP-8901) |  |  |  |  |  |

| 制宜電測校正實驗室組織圖 | 文件編號 |  | CLS-001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 版次 | B8 | 頁次 | 37/51 |
| 董事長 董事長 附件一 總經理 總經理 管 理 代 表 管 理 代 表 品保部 品保部 冷熱系 統 部 冷熱系 統 部 自動系 統 部 自動系 統 部 電 腦 部 電 腦 部 管理部 管理部 業務部 業務部 製造課 製造課 物料課 物料課 財務課 財務課 自動設計課 自動設計課 庶務課 庶務課 電腦課 電腦課 文件管制中心 文件管制中心 冷熱系統課 冷熱系統課 業 務 課 業 務 課 維護課 維護課 校正實驗室 校正實驗室 品 保 課 品 保 課 實驗室主管 兼報告簽署人 技術主管 兼報告簽署人 校正工程師 品質主管 制宜電測校正實驗室組織表 實驗室主管 兼報告簽署人 技術主管 兼報告簽署人 校正工程師 品質主管 制宜電測校正實驗室組織表 |  |  |  |  |

實驗室管理系統架構圖

附件二

8.2管理系統

8.2管理系統

5.0實驗室工作職掌管制程序

5.0實驗室工作職掌管制程序

8.5風險與機會評估管制程序

8.5風險與機會評估管制程序

4.2 /7.11

電子資訊與保密管制程序

4.2 /7.11

電子資訊與保密管制程序

6.2實驗室人員資格暨訓練管制程序

6.2實驗室人員資格暨訓練管制程序

7.1實驗室合約審查管制程序

7.1實驗室合約審查管制程序

6.6採購管制程序/協力廠商管制程序

6.6採購管制程序/協力廠商管制程序

6.3實驗室作業環境管制程序

6.3實驗室作業環境管制程序

8.3校正文件管制程序

8.3校正文件管制程序

6.5校正追溯管制程序

6.5校正追溯管制程序

7.6量測不確定度評估程序

7.6量測不確定度評估程序

7.2校正標準作業說明書

7.2校正標準作業說明書

7.2校正方法撰寫程序

7.2校正方法撰寫程序

8.6持續改善管制程序

8.6持續改善管制程序

8.8內部品質稽核管制程序

8.8內部品質稽核管制程序

8.7實驗室矯正措施管制程序

8.7實驗室矯正措施管制程序

8.6實驗室顧客服務管制程序

8.6實驗室顧客服務管制程序

7.9實驗室顧客抱怨管制程序

7.9實驗室顧客抱怨管制程序

8.9管理審查管制程序

8.9管理審查管制程序

6.4校正設備與參考物質管制程序

6.4校正設備與參考物質管制程序

7.6量測不確定系統評估報告

7.6量測不確定系統評估報告

7.10實驗室不符合管制程序

7.10實驗室不符合管制程序

7.7量測品保管制程序

7.7量測品保管制程序

7.8校正報告管制程序

7.8校正報告管制程序

7.4校正件收發管制程序

7.4校正件收發管制程序

7.5/8.4

校正記錄管制程序

7.5/8.4

校正記錄管制程序

附件三             品質手冊章節對照文件、紀錄一覽表

| 手冊/條文 | 編號 | 文件名稱 | 表單編號 | 表單名稱 | 保存年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第4章一般要求 |  |  |  |  |  |
| 4.1公正性 | CLP-8501 | 實驗室風險與機會評估程序 | CLR-8501-01 | 實驗室風險與機會評估表 | 六年 |
| 4.2 保密 | CLP-4201 | 電子資訊與保密管制程序 | CLR-4201-01 | 電子文件備份與更新管制表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-4201-02 | 實驗室人員公正與保密協議書 |  |
|  |  |  | CLR-4201-03 | 報廢單 |  |
|  |  |  | CLR-4201-04 | 保密協定 |  |
|  |  |  | CLR-4201-05 | 外部人員保密協議書 |  |
|  |  |  | CLR-4201-06 | 外部人員進出管制表 |  |
| 第5章 架構要求 | CLP-5001 | 公司組織與工作職掌管制程序 | CLR-5001-00 | 公司組織及人事命令 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5001-01 | 職務說明書 |  |
|  | CLP-5002 | 實驗室工作職掌管制程序 | ----- | ------ | 六年 |
| 第6章資源要求 |  |  |  |  |  |
| 6.1概述 |  |  |  |  |  |
| 6.2 人員 | CLP-6201 | 教育訓練管制程序 | CLR-6201-02 | 員工教育訓練記錄表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-6201-03 | 個人人事資料表 |  |
|  |  |  | CLR-6201-04 | 員工進修申請書 |  |
|  |  |  | CLR-6201-05 | 教育訓練人員簽到表 |  |
|  | CLP-6202 | 實驗室人員資格暨訓練管制程序 | CLR-6202-02 | 訓練資格鑑定表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-6202-03 | 校正實驗室人員資格授權書 |  |
| 6.3 設施與環境條件 | CLP-6301 | 實驗室作業環境管制程序 | CLR-6301-01 | 實驗室環境異常單 | 六年 |
| 6.4 設備 | CLP-6502 | 實驗室量測儀器管制程序 | CLR-6502-01 | 量規儀器履歷卡 | 六年 |
|  |  |  | CLR-6501-02 | 實驗室校正設備保養表 |  |
| 6.5 計量追溯性 | CLP-6501 | 校正追溯管制程序 | CLR-6501-01 | 實驗室校正設備進出管制一覽表 |  |
|  |  |  | CLR-6501-02 | 標準件/工作件交錯檢查表 |  |
|  |  |  | CLR-6501-03 | 量規儀器校正管理一覽表 |  |
|  | CLP-6502 | 實驗室量測儀器管制程序 | CLR-6502-01 | 量規儀器履歷卡 | 六年 |
|  |  |  | CLR-6501-02 | 實驗室校正設備保養表 |  |
| 6.6 外部供應的產品與服務 | CLP-6601 | 採購管制程序 | CLR-6601-02 | 採購單 | 六年 |
|  |  |  | CLR-6601-03 | 合格廠商名冊 |  |
|  |  |  | CLR-6601-05 | 請購單 |  |
|  |  |  | CLR-6601-06 | 領料單 |  |
|  | CLP-6602 | 協力廠商管制程序 | CLR-6602-01 | 協力廠商基本資料表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-6602-02 | 新廠商品評估報告 |  |
|  |  |  | CLR-6602-04 | 供應商年度考核表 |  |

| 手冊/條文 | 編號 | 文件名稱 | 表單編號 | 表單名稱 | 保存年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第7章過程要求 |  |  |  |  |  |
| 7.1 需求、標單及合約的審查 | CLP-7101 | 實驗室合約審查管制程序 | CLR-7401-01 | 校正件收發紀錄表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-7101-01 | 校正委託單 | 六年 |
|  |  |  | CLR-8901-01 | 聯絡單 | 六年 |
| 7.2 方法的選用、查證與確認 | CLP-7201 | 校正方法撰寫程序 | ----- | ------ | 六年 |
|  | CTP-5401 | 直流電壓校正標準程序 | CLR-5401-01 | 直流電壓內部自校之校正數據表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5401-02 | 直流電壓源之校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5401-03 | 直流電壓表之校正數據表 |  |
|  | SCTP-5401 | 直流電壓遊校標準程序 | CLR-5401-01 | 直流電壓內部自校之校正數據表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5401-02 | 直流電壓源之校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5401-03 | 直流電壓表之校正數據表 |  |
|  | CTP-5402 | 直流電流校正標準程序 | CLR-5402-01 | 直流電流內部自校之校正數據表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5402-02 | 直流電流源之校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5402-03 | 直流電流表之校正數據表 |  |
|  | SCTP-5402 | 直流電流遊校標準程序 | CLR-5402-01 | 直流電流內部自校之校正數據表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5402-02 | 直流電流源之校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5402-03 | 直流電流表之校正數據表 |  |
|  | CTP-5403 | 交流電壓校正標準程序 | CLR-5403-01 | 交流電壓內部自校之校正數據表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5403-02 | 交流電壓源之校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5403-03 | 交流電壓表之校正數據表 |  |
|  | SCTP-5403 | 交流電壓遊校標準程序 | CLR-5403-01 | 交流電壓內部自校之校正數據表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5403-02 | 交流電壓源之校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5403-03 | 交流電壓表之校正數據表 |  |
|  | CTP-5404 | 交流電流校正標準程序 | CLR-5404-01 | 交流電流內部自校之校正數據表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5404-02 | 交流電流源之校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5404-03 | 交流電流表之校正數據表 |  |
|  | SCTP-5404 | 交流電流遊校標準程序 | CLR-5404-01 | 交流電流內部自校之校正數據表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5404-02 | 交流電流源之校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5404-03 | 交流電流表之校正數據表 |  |
|  | CTP-5404-CT | 比流器量測系統_校正標準程序(含遊校) | CTP-5404-CT-01 | 比流器校正數據表 | 六年 |

| 手冊/條文 | 編號 | 文件名稱 | 表單編號 | 表單名稱 | 保存年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 方法的選用、查證與確認 (續上頁) | CTP-5405 | 交流電功率校正標準程序(含遊校) | CLR-5405-03 | 單相交流電功率源校正數據表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5405-04 | 三相交流電功率源校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5405-05 | 單相交流電功率表校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5405-06 | 三相交流電功率表校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5405-07 | 單相C300交流電功率表遊校數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5405-08 | 三相C300交流電功率表遊校數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5405-09 | 單相5502A交流電功率表遊校數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5405-0A | 三相5502A交流電功率表遊校數據表 |  |
|  | CTP-5407 | 直流電阻校正標準程序 | CLR-5407-01 | 電阻內部自校之校正數據表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-5407-02 | 電阻器之校正數據表 |  |
|  |  |  | CLR-5407-03 | 電阻表之校正數據表 |  |
|  | CTP-5408-1 | 差壓壓力量測系統校正標準程序含遊校 | CLR-5408-1-01 | 實驗室校正數據表 |  |
|  | CTP-5408-A | 數字型壓力計量測系統校正標準程序含遊校 | CLR-5408-A-01 | 實驗室數字型壓力計校正數據表 |  |
|  | CTP-5409 | 白電阻溫度計校正標準程序 | CLR-5409-02 | 白金電阻溫度計校正數據記錄表 |  |
|  | CTP-5409-T | 熱電偶溫度計校正標準程序 | CLR-5409-T-01 | 熱電偶溫度計校正表格 |  |
|  | SCTP-5409 | 白電阻溫度計遊校標準程序 | CLR-5409-02 | 白金電阻溫度計校正數據記錄表 |  |
|  | CLP-7202 | 校正實驗室遊校程序 | ----- | ------ |  |
| 7.3 抽樣 | 排除 |  |  |  |  |
| 7.4 試驗件或校正件的處理 | CLP-7401 | 校正件收發管制程序 | CLR-7401-01 | 校正件收發記錄表 | 六年 |
| 7.5 技術紀錄 | CLP-8401 | 記錄管制程序 | CLR-8401-01 | 校正實驗室記錄保存年限一覽表 | 六年 |

| 手冊/條文 | 編號 | 文件名稱 | 表單編號 | 表單名稱 | 保存年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 量測不確定度的評估 | CLP-7601 | 量測不確定度評估程序 | CLR-7601-01 | 量測不確定度評估結果紀錄表 | 六年 |
|  | CTM-5401 | 直流電壓量測系統評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | SCTM-5401 | 直流電壓量測系統遊校評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | CTM-5402 | 直流電流量測系統評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | SCTM-5402 | 直流電流量測系統遊校評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | CTM-5403 | 交流電壓量測系統評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | SCTM-5403 | 交流電壓量測系統遊校評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | CTM-5404 | 交流電流量測系統評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | SCTM-5404 | 交流電流量測系統遊校評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | CTM-5404-CT | 比流器量測系統_校正評估報告(含遊校) | ----- | ------ |  |
|  | CTM-5405 | 交流電功率量測系統評估報告(含遊校) | ----- | ------ |  |
|  | CTM-5407 | 直流電阻量測系統評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | CTM-5408-1 | 差壓壓力量測系統不確定度評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | CTM-5408-A | 數字型壓力計量測系統不確定度評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | CTM-5409 | 白電阻溫度計量測系統評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | CTM-5409-T | 熱電偶溫度計量測系統評估報告 | ----- | ------ |  |
|  | SCTM-5409 | 白電阻溫度計量測系統評估報告 | ----- | ------ |  |

| 手冊/條文 | 編號 | 文件名稱 | 表單編號 | 表單名稱 | 保存年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7 確保結果的有效性 | CLP-7701 | 量測品保管制程序 | ----- | ------ | 六年 |
|  | CLP-7702 | 實驗室能力比對作業程序 | CLR-7702-01 | 能力試驗暨量測稽核參與計畫一覽表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-7702-02 | 能力試驗執行機構所規劃活動的時程表 |  |
|  |  |  | CLR-7702-03 | 能力試驗活動適當性查檢表 |  |
|  |  |  | CLR-7702-04 | 比對校正報告 |  |
| 7.8 結果的報告 | CLP-7801 | 校正報告管制程序 | CLR-7801-02 | 校正報告 | 六年 |
|  |  |  | CLR-7801-03 | 校正報告修改/補發申請單 |  |
|  |  |  | CLR-7801-04 | 校正作廢一覽表 |  |
| 7.9 抱怨 | CLP-7901 | 實驗室顧客抱怨處理程序 | ----- | ----- | 六年 |
| 7.10 不符合工作 | CLP-7A01 | 實驗室不符合管制程序 | ----- | ----- | 六年 |
| 7.11 數據管制與資訊管理 | CLP-4201 | 電子資訊與保密管制程序 | CLR-4201-01 | 電子文件備份與更新管制表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-4201-02 | 實驗室人員公正與保密協議書 |  |
|  |  |  | CLR-4201-03 | 報廢單 |  |
|  |  |  | CLR-4201-04 | 保密協定 |  |
|  |  |  | CLR-4201-05 | 外部人員保密協議書 |  |
|  |  |  | CLR-4201-06 | 外部人員進出管制表 |  |
| 第8章管理系統要求 |  |  |  |  |  |
| 8.1選項 |  |  |  |  |  |
| 8.2管理系統文件化 |  |  |  |  |  |
| 8.3 管理系統的文件管制 | CLP-8301 | 文件與資料管制程序 | CLR-8301-01 | 品質文件制作、審查、核准權限一覽表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-8301-05 | 文件管理總覽表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-8301-07 | 收文記錄表 | 六年 |
| 8.4 紀錄的管制 | CLP-8401 | 記錄管制程序 | CLR-8401-01 | 校正實驗室記錄保存年限一覽表 | 六年 |
| 8.5 處理風險與機會處理之措施 | CLP-8501 | 實驗室風險與機會評估程序 | CLR-8501-01 | 實驗室風險與機會評估表 | 六年 |
| 8.6 改進 | CLP-8601 | 持續改善管制程序 | CLR-8601-01 | 持續改善報告 | 六年 |
|  | CLP-8602 | 實驗室顧客服務管制程序 | CLR-8601-01 | 實驗室顧客滿意度問卷調查表 | 六年 |
|  |  |  | CLR-8601-02 | 實驗室服務分析報告 |  |
|  |  |  | CLR-8601-03 | 實驗室顧客會驗申請單 |  |

| 手冊/條文 | 編號 | 文件名稱 | 表單編號 | 表單名稱 | 保存年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 矯正措施 | CLP-8701 | 矯正措施管制程序 | CLR-8701-01 | 矯正措施處理單 | 六年 |
|  |  |  | CLR-8701-02 | 矯正措施處理單追蹤表 |  |
| 8.8 內部稽核 | CLP-8801 | 內部品質稽核管制程序 | CLR-8801-01 | 年度實驗室內部品質稽核計劃 | 六年 |
|  |  |  | CLR-8801-02 | 品質稽核查檢表 |  |
|  |  |  | CLR-8801-03 | 技術稽核查檢表 |  |
|  |  |  | CLR-8801-04 | 實驗室內部品質稽核不符合報告 |  |
|  |  |  | CLR-8801-05 | 改正行動管制表 |  |
|  |  |  | CLR-8801-06 | 實驗室內部品質稽核行程表 |  |
| 8.9 管理審查 | CLP-8901 | 管理審查管制程序 | CLR-8901-01 | 聯絡單 | 六年 |
|  |  |  | CLR-8901-02 | 管理審查會議記錄（首頁） |  |
|  |  |  | CLR-8901-03 | 管理審查會議記錄（續頁） |  |

附件四 						實驗室管理系統職權關連表

| ISO/IEC 17025 條款 | 實 驗 室 相 關 人 員 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實驗室 主管 | 技術 主管 | 品質 主管 | 校正 工程師 |
| 前言 |  |  |  |  |  |
| 公正性(4.1) |  |  |  |  |  |
| 電子資訊與保密(4.2) |  |  |  |  |  |
| 架構要求(5) |  |  |  |  |  |
| 人員(6.2) |  |  |  |  |  |
| 設施與環境條件(6.3) |  |  |  | ○ |  |
| 設備(6.4) |  |  |  | ○ |  |
| 計量追溯性(6.5) |  |  |  | ○ |  |
| 外部供應的產品與服務(6.6) |  |  |  | ○ |  |
| 需求、標單及合約的審查(7.1) |  |  |  | ○ |  |
| 方法的選用、查證與確認(7.2) |  |  |  | ○ |  |
| 抽樣(7.3) |  |  |  |  |  |
| 試驗件或校正件的處理(7.4) |  | ○ |  |  |  |
| 技術紀錄(7.5) |  |  |  |  |  |
| 量測不確定度的評估(7.6) |  | ○ |  |  |  |
| 確保結果的有效性(7.7) |  |  |  |  |  |
| 結果的報告(7.8) |  |  |  |  |  |
| 抱怨(7.9) |  |  |  |  |  |
| 不符合工作(7.10) |  |  |  | ○ |  |
| 數據管制與資訊管理(7.11) |  |  |  |  |  |
| 管理系統文件(8.2) |  |  |  | ○ |  |
| 管理系統的文件管制(8.3) |  |  |  | ○ |  |
| 紀錄的管制(8.4) |  |  |  |  |  |
| 處理風險與機會處理之措施(8.5) | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 改進(8.6) |  |  |  |  |  |
| 矯正措施(8.7) |  | ○ |  | ○ |  |
| 內部稽核(8.8) |  |  |  |  |  |
| 管理審查(8.9) |  |  |  |  |  |

：主辦       ○：協辦