制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 校正追溯管制程序 文件編號：CLP-6501 管制編號：01 制訂日期：2009/10/30 修訂日期：2026/01/12 版 次：B2

| 標 題 | 校正追溯管制程序 |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-6501 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  | 制訂日期 |  | 2009/10/30 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2013/11/19 | 6.3.3 6.4.2 6.5 |  | 新增6.3.3(6.3.3.1-6.3.3.3) 新增6.4.2 新增遊校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015/01/12 | 6.1.3 6.3.2 |  | 量規儀器校正管理一覽表修訂為年度 校正方案 版次修訂為A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015/01/25 | 6.3.3 6.4.2 |  | 『遊校追溯管制程序』修正為『校正追溯管制程序-含遊校』 實驗室內進行管制點查核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015/01/25 | 6.5.1 |  | 進行管制點查核 版次修訂為A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/14 | 封面頁 |  | 新增版次 版次為A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/06/17 |  |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024/03/11 | 6.5.5.1 附件一 |  | ．交錯檢查表格刪除，與管制圖表格重複，管制上交由各評估程序所繪制管制圖表格 ．附件一表格修正，增加遊加管制點，將各評估程序內的「設備性能查核表」目的合併一表格處理 改版 B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026/01/12 | 附件三 |  | 變更校正方案一覽表 版本B2 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  | 鄭程宏 |
| 分發單位 | 校正實驗室 |  | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正追溯管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-6501 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 3/7 |
| 1.目的： 為建立量測儀器設備之追溯校正系統，以確保量測校正系統參考標準的準確性及一致性，進而使校正作業得以適當有效運作。 2.範圍： 實驗室校正作業使用之參考標準件、工作標準件及查核件等均適用。 3.名詞解釋 3.1 追溯性（Traceability）: 為量測結果的一種特性，它可使人們透過連續的比較鏈將量測結果與國家標準聯繫起來。 3.2 校正（Calibration）: 在特定條件下，為確立量測儀器或量測系統的器示值(或實物量具、參考物質所代表的值），與相對應被量測的已知值之間關係的一組操作、或在規定的條件下，為確立量測儀器或量測系統的指示值間、或實物量具所代表的值與被量測相對應的已知值之間之關係的一組操作。 3.3 量測標準（Measurement Standard）： 一實物量測、量測儀器或量測系統，用來定義或實現一個或多個物理量值，經由此將其傳遞至其他量測儀器。 3.4 查驗（Verification）： 經由檢查及提出實證以確認是否符合特定的要求 3.5 參考標準（Reference Standard）： 在一特定場所，具有可實現之最高度量衡品質的標準，由此導出該特定地區之所有量測、或指實驗室之高精密度標準器，做為實驗室量測之最高標準。 3.6 查核標準（Check Standard）： 實驗室用來定期查驗工作標準件精密度是否偏移之標準件。 3.7 工作標準件（Work Standard）：實驗室用來內部校正實際運作校正件之標準件。 4.權責： 4.1實驗室：負責量測儀器設備校正與追溯管理。 5.流程圖：略。 6.作業內容 6.1儀器之追溯校正 6.1.1凡對校正之準確性及有效性具影響之量測和校正設備，應先行校正或查驗後再行使用，所有量測儀器設備均應依據『實驗室量測儀器管制程序』相關規定建檔納入系統管理。 6.1.2新購入儀器設備，需經過追溯校正，驗收合格後方能納入系統使用。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正追溯管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-6501 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 4/7 |
| 6.1.3 每年年底由實驗室，依各量測儀器校驗記錄檢討實驗室校正設備之校驗週期，並擬定下年度“量規儀器校正方案一覽表”(附件三)，經實驗室主管簽核後據以實施。 6.1.4 實驗室之校正標準，以追溯至度量衡國家標準實驗室為原則，若無校正能量者，再追溯至其他國內外校正機構追溯校正。 6.1.5 TAF要求量測追溯之優先順序為： 6.1.5.1 TAF認可實驗室出具之認證標誌報告。 6.1.5.2 直接追溯國家標準實驗室之校正報告。 6.1.5.3 與TAF簽定相互認可協定（MRA）之組織所認可校正實驗室出具之認證標誌報告。 6.1.5.4 間接追溯國家標準實驗室之校正報告。 6.1.5.5 追溯國際或其他國家標準之校正報告。 6.2催校系統 6.2.1 由實驗室負責人員，依“量規儀器校正方案一覽表”(附件三)將須送校儀器依預定日期，於前五個工作天內，取回到校正實驗室進行校正工作、或送至外部合格實驗室進行儀校。 6.2.2 延誤處理 若該儀器未能於校正日期前送校，其處理如下： （1）貼上禁止使用標籤，暫停使用該儀器設備並補送校正。 （2）若要延長校正週期時，依據『實驗室量測儀器管制程序』相關規定辦理。 6.3追溯作業 6.3.1外部追溯 凡實驗室最高標準參考件、或實驗室不具備之校正能量(例如：長度量)皆應外送至度量衡國家標準實驗室、或其他相關TAF校正機構追溯校正。 6.3.2內部追溯 實驗室所有儀器設備除需外校或免校外，其餘皆依據『 量規儀器校正方案一覽表』 (附件三)預校日期依序執行內部校正作業。 6.4儀器設備進出管制 6.4.1實驗室儀器設備送校或進行現場遊校時，需填寫“實驗室校正設備進出管制一覽表”(附件一)，經實驗室主管或其代理人核准後辦理。 6.4.2進行遊校前，工作標準件須於實驗室依據『遊校標準程序』所規定之管制點進行查核，以確保校正品質。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正追溯管理程序 |  |  | 編 號 | CLP-6501 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 5/7 |
| 6.5追溯校正與遊校完畢處理 6.5.1儀器設備完成校正追溯取回或遊校後，需實施功能檢查及驗證工作，即為依據『遊校標準程序』所規定之管制點進行查核。 6.5.2實驗室人員依校正報告結果，按『實驗室量測儀器管制程序』辦理儀器設備允收及相關資料建檔。 6.5.3校正週期 依據『實驗室量測儀器管制程序』儀器校正週期相關規定辦理。 6.5.4參考標準件管制 實驗室的量測參考標準件只適用於校正，勿移作其他用途，另標準件在任何調整前後均應加以校正。 6.5.5交錯檢查 6.5.5.1工作標準件除了依校正週期校正外，須於校正週期之間以查核標準件作交錯檢查以確保其準確度與信賴度。交錯檢查則記錄參照各『量測系統評估報告』繪制管制圖處理，並保存至儀器損壞報廢為止。 6.5.5.2另為確保校正系統之穩定性，校正人員需依據『量測品保管制程序』進行實驗室標準件查核工作。 6.6校正能力比對 6.6.1有關校正實驗室透過比對與相關的量測國際或國家單位連結，以提昇本實驗室之技術能力請參照『實驗室能力比對作業管制程序』。 6.7 有關儀器校正之規定，除上述提及之相關事項外，請依『實驗室量測儀器管制程序』規定辦理。 7.附件 7.1附件一：儀器設備校正進出管制一覽表 7.2附件三：年度校正方案 8.相關文件 8.1 實驗室量測儀器管制程序﹙CLP-6502﹚ 8.2 實驗室能力比對作業管制程序﹙CLP-7702﹚ 8.3 量測品保管制程序（CLP-7701） 8.4 量測不確定度評估程序（CLP-7601） 8.5 量測系統評估報告(CTM-54XX) |  |  |  |  |  |

實驗室校正設備進出管制一覽表                               附件一

| 編 號 | 儀器名稱 | 廠牌 | 型號 | 序號 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

頁次:

| NO | 攜出日期 | 攜出者 | 核准者 | 攜回日期 | 攜回者 | 查核點： |  | 查核結果 | 查核者 | 攜出目的 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 遊校前 | 遊校後 |  |  | 送校 | 遊校 |

表單編號：CLR-6501-01 版本:B1

年度校正方案                                             附件三(A2)

| 儀器編號 | 儀器名稱 | 廠 牌型 號 | 本次校正 日 期 | 下次校正 日 期 | 校正 週期 | 追溯單位 | 校正報告編號 | 備註 | 序號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

審   核:                                               製表:

表單編號：CLR-6501-03 版本:A2