制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 實驗室量測儀器管制程序 文件編號：CLP-6502 管制編號：01 制訂日期：2003/04/22 修訂日期：2024/03/12 版 次：B1

| 標 題 | 實驗室量測儀器管制程序 |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  |  | CLP-6502 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 量測儀器管制中心 |  |  | 制訂日期 |  | 2003/4/22 |  | 頁版次 |  |  | 修訂頁 |  |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 |  | 修訂章節 | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  |  | 審查 |  | 核准 |  |
| 2003/4/ 22 |  | 全部 | 頁版次:全數A 概述:新制訂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010/04/22 |  | 附件表單 | 新增訂校正實驗室相關表單編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011/06/08 |  | 6.4.2 | 外校標準件，判定允收標準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013/11/12 |  | 6.4 | 校驗改修訂為校正 加註標單編號 6.4.4 校正標示改為環境要求 新增6.4.4 C.條文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/14 |  | 封面頁 | 新增版次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/09/23 |  |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024/03/12 |  | 6.4.1.E 6.4.2 附件三表格 | ．標籤相關說明皆為附件四內參閱 ．允收判定明確記載新購儀器與定期送校儀器，同時考量儀器規格及量測擴充不確定度。 ．附件三表格為確保最新版, 表格參閱該管制程序。 ．設備保養表漏記恢復 版本改訂為B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發單位 |  | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  |  | 01 |  |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 實驗室量測儀器管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-6502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 量測儀器管制中心 | 頁版次 | B1 | 頁 次 | 3/8 |
| 1.目的： 確保量測儀器使用時之精密度與準確度，使量測結果能正確顯示產品是否符合規定要求。 2.範圍： 本實驗室所有與品質有關之量測儀器，或校正標準件。(自有、借用或顧客提供均屬之)。 3.名詞解釋： 3.1 校正:將量測儀器與標準件加以比較，以了解其準確度之行為。 3.2 免校正(NCR):不直接影響品質或僅為參考用之儀器無須校正。 4.權責： 4.1 實驗室：外部校驗實驗室之連繫找尋，儀器之管理。 4.2 各儀器使用單位：所使用儀器之保管、維護。 5.流程圖：儀器校正管制流程圖 (附件一) 6.作業程序： 6.1 量測儀器之採購 6.1.1 各部門因需求而欲添購新儀器時，依『採購管制程序』進行請購及採購之作業。 6.2 量測儀器之入廠驗收 6.2.1 實驗室人員須會同儀器需求部門對購入儀器進行驗收，驗收重點為精度、規格、性能及型式及儀器外觀。 6.2.2 入廠驗收須做內部校驗，並將結果詳細記錄，若廠內無此項技術，則送外部校正。 6.2.3 驗收合格與否，應於“量規儀器履歷卡”(附件二)上註明，做為允、拒收之証據。 6.3 儀器登錄建檔 6.3.1 所有量測儀器應依其種類、用途由實驗室統一編號，並將相關資料登錄“年度校正方案一覽表”(CLR-6501-03附件三) 納入管制。 6.3.2 儀器編號原則如下： CSC X X X 流 水 號 註: 流水號以建檔順序編排 6.3.3 每一台量測儀器均需建立：『量規儀器履歷卡』，以便記載儀器之使用歷史記錄，作為維修、校正之參考。 6.3.4 校正合格或驗收合格之儀器，須貼上“合格標籤”（附件四），並註明儀器編號， 校正日期及下次校正日期。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 實驗室量測儀器管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-6502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 量測儀器管制中心 | 頁版次 | B1 | 頁 次 | 4/8 |
| 6.4 校正 6.4.1 校正計劃 A. 儀器管制單位依本實驗室之自校能力及儀器與品質判定之關係度，區分為內校(實驗室自行校正），外校(送TAF認可校正實驗室)及免校正，並記錄於“量規儀器履歷卡”之檢驗區分欄內詳細敘述校正分類源。 B. 實驗室按儀器之校正週期排定於“年度校正方案一覽表”(CLR-6501-03附件三)當作校正計劃，並通知使用單位。 C. 若屬內校者，由校正人員依各類儀器校正程序書進行校正，校驗結果依校正指導書所規定“校正報告書”出具報告將校正情形，登錄於『量規儀器履歷卡』中。 D. 若內校判定合格者，該儀器須貼上“合格標籤”，並註明儀器編號，校正時間及有效時間，並通知使用部門領回。 E. 若內校判定不合格，該儀器須貼上“暫停使用”(附件四) 經實驗室鑑定後，可送修、降級使用或報廢。送修應將修護後之校正資料交實驗室判定。必要時得複驗，以確保其精度。 F. 量測儀器或校正標準件，若本實驗室無法自行校正，則需送經國家認可或TAF認可之儀器校正單位進行校正，合格者須由該單位出示校正合格之證明文件及記錄。 G. 各項量測儀器或校正標準件之校正標準，需能追溯至國家或國際認可之標準數值。若目前無此類標準，則本實驗室用以校正之根據須以書面加以記載。 6.4.2校正結果之合格，不合格判定 A. 送外校正之標準件在送回時，需先做外觀損壞之檢查判定。 B. 新購儀器校正結果之允收原則依據該設備的規格與校正報告的校正值做準確度誤差規格判定比較，定期送校設備允收判定按照下記允收判定規則，其中包含量測擴充不確定度及儀器規格值考量，不合格時需查明原因並註明對應方法，否則判定合格予以允收。 允收參數： y=ydrift = ∣yn-yn-1 ∣ 允收量測擴充不確定度： U = Max( Un ，Un-1) 判定規則：ydrift ≦∣TL-U∣ ydrift 校正值飄移之絕對值 yn 該年份的標準件校正值 U 標準件校正報告之量測擴充不確定度 TL 儀器規格值 C. 評估報告中的量測不確定度需載明於“量規儀器履歷卡”內，或以附件方式呈現。 D. 實驗室人員對判定不合格之校正報告送交實驗室主管審核，並討論其處置方式。 E. 實驗室對拒收之不合格的送外校正之標準件需追查其可能原因，可能時應予適當之調整或送修，並再次送校以確認其合格與否，記錄於“量規儀器履歷卡”，否則該項送外校正之標準件需予以停用並隔離加以標示區別。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 實驗室量測儀器管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-6502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 量測儀器管制中心 | 頁版次 | B1 | 頁 次 | 5/8 |
| 6.4.3 校正標示 A. 校正合格者，貼“校正合格標籤”，並註明校正日期，有效期限。 B. 校正不合格者，貼“暫停使用標籤”( 附件四 )。 C. 列為免校正之儀器，貼“免校正標籤”(附件四)。6.4.4 實驗室環境要求請依『實驗室作業環境管制程序』。 6.4.5 校正紀錄 A. 校正報告書及外校報告至少保存六年。 B. 『量規儀器履歷卡』需保存至儀器報廢後六年。 6.5 量測儀器之保管與維護 6.5.1 儀器統一由實驗室保管與維護，如有損壞或任何不適用之情形時，由使用人員通知儀器管制中心處理。 6.5.2 各使用單位之儀器須注意其放置及安全狀況，避免碰撞，摔落等影響儀器精度之撞擊，並做好日常清潔工作。 6.5.3 儀器搬運時，應小心輕放，妥為防護，以防碰撞，損傷等。 6.5.4 任何儀器送修皆須經過校驗合格方可使用。 6.5.5 設備每月定期開機確保可動作，填寫”CLR-6502-02實驗室校正設備保養表”做為記錄 7. 附件 7.1 附件一：流程圖 7.2 附件二：量規儀器履歷卡CLR-6502-01 7.3 附件三：年度校正方案一覽表CLR-6501-03 (表格參閱CLP-6501附件) 7.4 附件四：檢驗合格標籤、暫停使用、免校驗標籤 7.5 附件五：實驗室校正設備保養表 8. 相關文件: 無 |  |  |  |  |  |

附件一(A)

| 標 題 | 實驗室量測儀器管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-6502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 量測儀器管制中心 | 頁版次 | B1 | 頁 次 | 6/8 |
| 檢驗、量測儀器管理流程圖 權 責 單 位 流程 表單與注意事項 儀器需求請購 需求單位 1.請購單 NO 審核 需求單位主管 1.請購單 YES 品保部主管 儀器採購 儀器管制中心 1.請購單 協調廠商處理 1.交貨驗收單 NO 儀器驗收 儀器管制中心 2.廠商提供校政報告 YES 或本公司內校或送 外校 儀器登錄建檔 儀器管制中心 1.量測儀器一覽表 2.量規儀器履歷卡 排定校正計畫 3.儀器使用說明書 儀器管制中心 1.校正計畫表 執行校正(內外校)作業 儀器管制中心主辦 1.校正報告 使用單位協辦 2.儀器校正指導書 儀器維修或調整 並追溯產品 儀器管制中心主辦 1.儀器送修單 使用單位協辦 2.量規儀器履歷卡 NO 校正結果判定 品保部主管 1. 校正報告 NO 儀器管制中心 2.量規儀器履歷卡 YES 降級使用或報廢 並追溯產品 相關單位權責人員 校正標示 1.校驗標籤(合格、 儀器管制中心 不合格、免校驗、 暫停使用) 建立儀器校正資料 儀器管制中心 1. 校正報告 2.量測儀器履歷卡 儀器使用與保管 儀器管制中心 使用單位 |  |  |  |  |  |

附件二                           量規儀器履歷卡        表單編號:CLR-6502-01(A)

| 量規儀器名稱 |  |  |  |  | 校 驗 週 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量規儀器廠牌 |  |  |  |  | 廠 商 型 號 |  |  |  |  |  |
| 量規儀器編號 |  |  |  |  | 保 管 單 位 |  |  |  |  |  |
| 購 入 日 期 |  |  |  |  | 校 驗 區 分 |  |  |  |  |  |
| 允收標準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校驗記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 校 驗 內 容 |  |  | 校驗報告號碼 |  | 判 定 |  | 擔當者 |  | 主管 |
| 維 修 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維修日期 |  | 故 障 情 形 |  |  | 維 修 結 果 |  |  |  | 主管驗收 |  |

校驗區分敘述:

附件四 (A)

制宜電測股份有限公司

免校驗

儀器名稱：

儀器編號：

保管部門：

制宜電測股份有限公司   校驗合格

儀器名稱：

儀器編號：

保管部門：

校驗日期：

下次校驗日期

制宜電測股份有限公司

暫停使用

儀器名稱：

儀器編號：

保管部門：

□ 逾期未校驗 □ 待修 □ 校驗不合格

附件二                         2024年實驗室校正設備保養表    表單編號：CLR-6502-02 (A)

| NO | 設備名稱 | 設備編號 | 保養狀況 | 日期/保養人 | 審核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白金電阻溫度計-5626(2357)+1502A顯示器 | CSC901 |  |  |  |
| 2 | 多功能標準器5500A(9120023) | CSC902 |  |  |  |
| 3 | 白金電阻溫度計 5615 | CSC903 |  |  |  |
| 4 | 乾式溫度爐9170(A9C441) | CSC904 |  |  |  |
| 5 | 溫濕度紀錄器X2 | CSC905 |  |  |  |
| 6 | 水式溫度爐7340 | CSC906 |  |  |  |
| 7 | 多功能電表8508A | CSC907 |  |  |  |
| 8 | 多功能校正器 5502A | CSC908 |  |  |  |
| 9 | 高壓電表149-10A | CSC909 |  |  |  |
| 10 | 高壓源TOS5300 | CSC910 |  |  |  |
| 11 | 數位三相電力表 RD-31-231 | CSC911 |  |  |  |
| 12 | 比流器CTL-1-01 | CSC912 |  |  |  |
| 13 | 數字型壓力計CPG2300 | CSC913 |  |  |  |
| 14 | 壓力校正器ADT761 | CSC914 |  |  |  |
| 15 | 精密電力分析儀WT3000 | CSC915 |  |  |  |
| 16 | 三相電力校正器 C300 | CSC916 |  |  |  |
| 18 | 加壓幫浦917 | CSC918 |  |  |  |
| 20 | 多功能電表187 | CSC920 |  |  |  |
| 21 | 乾式溫度爐9170(B43897) | CSC921 |  |  |  |
| 22 | 多功能標準器5500A(8180011) | CSC006 |  |  |  |
| 23 | 微差壓標準器MT210(767370) | CSC014 |  |  |  |
| 24 | 微差壓標準器MT210(767371) | CSC015 |  |  |  |
| 26 | 交流定電流源 | CSC043 |  |  |  |
| 27 | 白金電阻溫度計 5615 4818 | CSC922 |  |  |  |
| 28 | 水式溫度爐7340 | CSC923 |  |  |  |
| 校正設備 保養項目 |  | - 外觀清潔 - 簡易功能測試： 2.1開啟電源，查看機器自我測試是否正常。 2.2按下每個按鍵，查看按鍵是否失靈。 |  |  |  |  |