制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 校正實驗室遊校程序 文件編號：CLP-7202 管制編號：01 制訂日期：2012/10/07 修訂日期：2025/07/25 版 本：B1

| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 修訂章節 | 修 訂 內 容 |  | 修定 | 審查 | 核准 |
| 2014/11/21 | 3.1/3.6/ 3.7/3.8 | 遊校作業手冊修改為校正標準程序(含遊校) |  |  |  |  |
| 2014/11/21 | 3.8 | 應先於適當地點查核(實驗室、遊校現場)改為應先於實驗室查核 |  |  |  |  |
| 2015/01/25 | 3.8 新增 | 適當的包裝保護以免於搬運中受損 導致儀器失效 修正為A2版次重新發行 |  |  |  |  |
| 2017/01/12 | 3.8 新增 | 新增遊校現場的查核監控程序規定 |  |  |  |  |
| 2017/12/04 | 3.8 新增 | 新增遊校完成後的查核程序規定 |  |  |  |  |
| 2019/09/19 |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 程序編號改為CLP-7202 |  |  |  |  |
| 2025/07/25 | 2.2/6.2.2/6./6.4.6/6.4.7/6.4.8//7.5.2 | 校正領域認證項目編號補充 遊校人員資格說明調整 文字敘述調整 遊校查核點記錄修改表格管理 遊校夾鏈袋說明取消 版本B1 |  | 陳秉廷 | 鄭程宏 | 鄭程宏 |
| 分發單位 | 校正實驗室 | 份 數 | 01 | 管制編號 |  | 01 |
| 正 本 | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |

1.前言:

1.1 本遊校程序為制宜電測校正實驗室執行遊校作業之能力的依據之一，規定校正實驗室能力的特定要求。

1.2 『品質手冊』(CLS-0001)為遊校程序之上一階文件。

1.3 本遊校程序依據制宜電測校正實驗室『品質手冊』(CLS-0001)及全國認證基金會『校正領域遊校技術規範』(TAF-CNLA-T03(3):2018)編寫。

1.4 本遊校程序有關一般要求、架構要求、資源要求、過程要求等依據『品質手冊』實施，不再另外要求。

2.適用範圍：

2.1 本程序亦適用於在實驗室總部地址以外的校正場地執行之校正作業。

2.2 本程序適用於壓力(KD1004、KD1007)、溫度(KE1002、KE1005)、電量(KF1001、KF1002、KF1011、KF1012、KF1013、KF1016、KF2001)之遊校作業。

3.名詞定義

3.1 實驗室總部(Base or Headquarter)：
設置於專用的地點以執行主要活動，實驗室只能設置唯一總部，此地址呈現於認證證書之首頁。

3.2 校正場地(Field Site)：
實驗室總部地址以外之地點，此地點可執行大量特定技術項目之主要活動或經由合約限制於一段時間內執行特定技術項目之主要活動。認證證書續頁之認證項目應呈現此場地地址。設置校正場地之限制(如機構登記之合法性、與實驗室總部之距離)，應符合實驗室與檢驗機構認證服務手冊(TAF-CNLA-A01)、以及校正領域認證特定規範(TAF-CNLA-T01)之規定。

3.3 移動式場地(Remote Site)：
實驗室總部地址以外之地點，此地點可為委託顧客之場所、或移動式設備執行之校正服務等。認證證書續頁之認證項目應

4. 一般要求

4.1 公正性(詳見品質手冊要求)

4.2 保密(詳見品質手冊要求)

5. 架構要求

5.1 實驗室應於相關文件中訂定實驗室之校正活動範圍，需於實驗室總部地址以外之地點執行校正作業時，應於相關文件中說明(如執行遊校活動之項目、及/或校正場地等)，且於提出認證申請時，應於實驗室資訊表的申請認證內容之最佳量測能力中清楚呈現。

5.2  本實驗室在進行遊校管理系統時得遵守本遊校程序。

6. 資源要求

6.1 概述(詳見品質手冊要求)

6.2 人員

6.2.1 執行遊校人員必須是實驗室雇用的人員。

6.2.2 執行遊校人員必須經測試合格相關訓練及授權紀錄。

6.2.3 執行遊校人員作業及簽署報告之授權紀錄，應可鑑別至對應之申請/認可項目或代碼。

6.2.4 報告簽署人之識別與簽署及限制參照『品質手冊』之規定。

6.2.5 遊校作業人員可取用參閱『品質手冊』、『遊校標準程序』、『遊校程序』以便適當地執行遊校作業。

6.3 設施與環境條件

6.3.1 執行遊校時，環境條件要符合該項『遊校標準程序』與儀器使用規範之要求，並確保不會對標準件、待校件、及相關設備造成不利影響，以利校正結果的有效性。

6.3.2 執行校正期間，當環境條件超過該項『遊校標準程序』與儀器使用規範之要求時，應立即停止校正之執行。當環境條件恢復至要求範圍時，才繼續執行校正。

6.3.3 執行遊校的現場應將現場的環境條件加以監控並依該項『遊校標準程序』填寫表單。

6.3.4 當執行遊校的現場會因人員的進出，造成校正結果的影響到時，應有管制人員的進出之處置。

6.4 設備

6.4.1 實驗室應將於遊校活動中所使用之遊校用工作標準件以及主要設備，其廠牌、型號(或規格)應於申請認證內容中呈現。

6.4.2 實驗室應將遊校用工作標準件之維護與校正紀錄儲存於「量規儀器履歷表」(表單編號：CLR-6502-01)。

6.4.3 實驗室要將遊校用工作標準件運往遊校地點時，需將遊校用工作標準件裝入特製的防撞儀器箱內，以避免因搬運、運送過程中遭受碰撞震動致儀器失效。

6.4.4 遊校用工作標準件之校正操作，應遵照該遊校項目最新的『』遊校標準操作程序』與儀器使用規範之規定。

6.4.5 當用以執行遊校之工作標準件(包含輔助量測設備)進與出實驗室時，應將攜出日期時間及返回日期時間填寫於“實驗室校正設備進出管制一覽表”(表單編號：CLR-6501-01)內。

6.4.6 遊校人員應先於實驗室執行該項『遊校標準操作程序』的“實驗室校正設備進出管制一覽表”上所規定的「查核點之遊校前」進行查核，確實查核並留下紀錄，以確認儀器設備之狀況良好可執行校正，否則應立即停止執行校正並檢視狀況後再判斷後續處理對策。

6.4.7 遊校人員於抵達遊校現場後，應依該項『遊校標準操作程序』的“校正數據表”上所規定事項，確實記錄環境溫度及相對濕度，以確認符合『遊校標準操作程序』之規範。

6.4.8 遊校人員於遊校完成之後，應將該項『遊校標準操作程序』的“實驗室校正設備進出管制一覽表”上所規定的「查核點之遊校後」項於實驗室進行查核，確實查核並留下紀錄，以確認儀器設備之狀況良好，可繼續執行下一次校正任務；否則應立即檢視狀況再判斷處理。

6.5 計量追溯性(詳見品質手冊要求)

6.6 外部供應的產品與服務(詳見品質手冊要求)

7. 過程要求

7.1 需求、標單及合約的審查(詳見品質手冊要求)

7.2 方法的選用、查證及確認

7.2.1 遊校作業人員可取用參閱『品質手冊』、『遊校標準程序』、『遊校程序』以便適當地執行遊校作業。

7.2.2 遊校時，應遵照各個量別最新的『遊校標準程序』與儀器使用規範。

7.2.2 遊校人員於出發前，應依該項『遊校標準程序』的遊校準備事項檢查表查檢應攜帶相關規定事項。

7.3 抽樣(詳見品質手冊要求)

7.4 試驗件或校正件的處理(詳見品質手冊要求)

7.5 技術紀錄

7.5.1 遊校的校正紀錄除參照『品質手冊』之品紀錄管制程序(CLP-8401)處理外，應包含原始量測數據、記錄執行人員與校正時間及影響校正結果的環境狀況。

7.5.2 遊校的紀錄應由校正人員自行運送與處理以免資料外洩以確保校正資料的安全性和機密性。

7.6 量測不確定度的評估

7.6.1 校正領域實驗室於申請認證時，針對同一校正項目，應將實驗室內部執行之最小不確定度及執行遊校之最小不確定度分開評估，且遊校之量測不確定度應考慮遊校環境條件及待校件之影響。適當時，應於申請認證內容中，將實驗室內執行及遊校之範圍與不確定度分開表達。

7.7 確保結果的有效性

7.7.1 實驗室遊校作業應規畫與執行量測系統品保方案及相關查核，以確保遊校結果之有效性。

7.8 結果的報告

7.8.1 執行遊校後之校正報告除品質手冊規定外應再註明遊校地點。

7.9 抱怨(詳見品質手冊要求)

7.10 不符合工作(詳見品質手冊要求)

7.11 數據管制與資訊管理(詳見品質手冊要求)

8. 管理系統要求

8.1 選項(詳見品質手冊要求)

8.2 管理系統文件化(選項A) (詳見品質手冊要求)

8.3 管理系統的文件管制(選項A) (詳見品質手冊要求)

8.4 紀錄的管制(選項A) (詳見品質手冊要求)

8.5 處理風險與機會之措施(選項A) (詳見品質手冊要求)

8.6 改進(選項A) (詳見品質手冊要求)

8.7 矯正措施(選項A) (詳見品質手冊要求)

8.7.1 管理審查各項要求詳見品質手冊要求

8.8 內部稽核(詳見品質手冊要求)

8.8.1 內部稽核應包括遊校項目之相關要求。

8.8.2 由品質主管決定，必要時可安排至現場或必要場所以視察整個遊校流程是否符合要求。

8.9 管理審查

8.9.1 管理審查各項要求除詳見品質手冊要求外，另外需將遊校的活動列入審查。