制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 量測品保管制程序 文件編號：CLP-7701 管制編號：01 制訂日期：2010/01/18 修訂日期：2025/09/11 版 次：B1

| 標 題 | 量測品保管制程序 |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-7701 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  | 制訂日期 |  | 2010/01/18 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2011/11/21 | 6.5.1 |  | 每月修改為每季 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014/09/28 | 6.5.2 |  | XX量測系統評估報告 修正為CTM-54XX量測系統評估報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/14 | 封面頁 |  | 新增修訂日期及版次 版次為A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/08/30 |  |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025/9/11 | 6.5.1/6.5.2/6.5.3.3 |  | 查核依每月或每季 系統評估為每三年一次 管制圖的敘述修正，至少30筆資料 版次B1 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  | 鄭程宏 |
| 分發單位 | 校正實驗室 |  | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 量測品保管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7701 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B | 頁 次 | 3/5 |
| - 目的： 為使實驗室採取必要之品質保證措施，以保證校正結果之正確性及有效性。 - 範圍： 實驗室校正項目之品質保證均適用之。 3.名詞解釋： 3.1量測稽核： 於校正領域與國家標準實驗室進行能力試驗比對，或由TAF對申請認可實驗室，配合評鑑作業提供盲樣樣品（此樣品稱為稽核樣品（Audit sample））由實驗室量測，以評估實驗室技術能力的活動。 4.權責： 4.1 實驗室校正人員：負責執行量測品質管制相關事宜。 4.2 實驗室主管：負責規劃及審查實驗室之品質保證水準。 5.流程圖： 略。 6.作業內容： 6.1 實驗室依據『內部品質稽核管制程序』之規定，定期執行實驗室內部稽核，內部稽核計畫應涵蓋管理系統的每一要項除非排除，且包含各項校正作業，以確保校正結果的正確性。 6.2 實驗室標準件須依『實驗室量測儀器管制程序』規定校正週期，定期委託TAF認可、或國家標準、或國際標準之實驗室進行校正。 6.3 實驗室為確保校正作業之準確性，需依據『校正追溯管制程序』進行標準之傳遞與轉移。 6.4 與其他實驗室比對或參與能力試驗計畫： 6.4.1 實驗室視需要性每年一次、或其他經TAF認可相同項目之實驗室進行比對，或參加TAF指定認可實驗室所舉辦之實驗室能力試驗活動，請參照『實驗室能力比對作業管制程序』。 6.4.2 比對方式可將校正件、或查核件由實驗室本身先校正後，再送到欲做比對之認可實驗室依相同項目校正後，再比對兩實驗室間校正結果之差異性，如校正結果有爭議時，可另透過第三家實驗室再進行比對，以瞭解差異性。 6.4.3 比對量測組合不確定度及校正能力以En值其計算公式，請依『實驗室能力比對作業管制程序』規定。 6.5 量測系統查核： 6.5.1 標準件定期查核： 由校正人員依據『校正追溯管制程序』之交錯檢查，每月或每季以查核件對標準件進行一次查核監控，查核結果以實測值表示，並繪製管制圖管制。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 量測品保管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7701 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B | 頁 次 | 4/5 |
| 6.5.2 標準件定期量測評估： 標準件量測系統評估每三年定期執行一次，當數值有所偏離或變異時，實驗室技術主管需對校正系統之不確定度重新做評估，並修改各量別『CTM-54XX量測系統評估報告』。 6.5.3管制圖評估與修正 6.5.3.1實驗室因應查核作業所繪製之管制圖，可直接於管制圖上點繪，並授權由校正人員直接判定有無異常或不符合狀況。 6.5.3.2若查核值落在管制界限以外者，或長期查核值間呈現異常的趨勢時，則實驗室須依『校正追溯管制程序』及『矯正措施管制程序』進行改善。 6.5.3.3管制圖建立至少以30筆資料組成，後續管制可依校正項目評估每月或每季查核。 6.5.3.4 當發現已發出之校正報告有不正確之情事時，除通知客戶並緊急召回外，需依『校正報告管制程序』規定進行。 6.6校正報告軟體系統查核： 6.6.1 當本實驗室有利用軟體進行校正報告之傳輸或轉換，則每季至少查核一次，以避免因運算錯誤，導致客戶不必要之損失及實驗室之技術能力之備受質疑。 6.6.2 實驗室執行校正服務時，技術主管亦須對每一份校正報告逐筆核對確認報告內容及計算數據之正確性。 6.7實驗室量測品保之選擇性管制作業： 6.7.1 使用參考標準件或查核件進行比對： 6.7.1.1利用經校正之參考標準件，與工作標準件進行校正，再與工作標準件之校正報告作比對，並計算出En值。 6.7.1.2若En值大於1時，則實驗室需依『矯正措施管制程序』規定進行改善。 6.7.2 必要時使用相同或不同方法實施重複量測或校正。 6.7.3 若有需要時，待校正件的再量測或再校正。 6.7.4 使用標準件定期查核並繪製管制圖管制。 6.7.5 實驗室系統量測參數所使用統計技術之量測不確定度。 6.7.6 實驗室視需要參加TAF所舉辦能力比對。 6.7.7 主要量測儀器設備之定期查驗，以確認其功能正常。 6.7.8 可行時實驗室內部自行比對。 6.7.9 審查校正報告最終的符合性。 6.7.10 盲樣比對。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 量測品保管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7701 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B | 頁 次 | 5/5 |
| 7. 附件：無 8. 相關文件 8.1 內部品質稽核管制程序 8.2 實驗室量測儀器管制程序 8.3 校正追溯管制程序 8.4 實驗室能力比對作業程序 8.5 矯正措施管制程序 8.6 量測系統評估報告 8.7 校正報告管制程序 |  |  |  |  |  |