制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 校正報告管制程序 文件編號：CLP-7801 管制編號：01 制訂日期：2010/04/22 修訂日期：2025/12/23 版 次：B4

| 標 題 | 校正報告管制程序 |  |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-7801 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  |  | 制訂日期 |  | 2010/4/22 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  |  | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2011/02/16 | 附件 一、二、四 |  |  | 實驗室校正數據表添加簽署人及校正人員簽名欄，校正報告 校正專用章地址變更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011/02/16 | 6.1.5 6.3.4 6.4.2 |  |  | 編碼格式 報告修正編碼 報告補發編碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011/11/08 | 6.3.3 7.4 |  |  | 於“校正作廢一覽表” (附件四) 新增校正作廢一覽表 新增7.4(原7.4為7.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011/11/24 | 6.2.2.13 6.3.4 6.4.2 |  |  | 新增“或部份複製” 新校正報告並於第二頁的最後一行加註取代原發出校正報告編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011/11/24 | 校正報告之校正結果二說明: |  |  | 標準值為標準件之讀值經追溯至國家標準實驗室(編號XXXX)校正後之讀值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014/03/20 | 6.1.5 |  |  | 6.1.5 校正報告編號編碼修訂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/14 | 封面頁 |  |  | 新增修訂日期及版次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/09/10 |  |  |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/12/23 | 新增 6.6 |  |  | 報告修正、報告補發應於報告說明加註修正原因或補發說明。 版次為B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/12/7 | 6.2.2 6.2.2.21 6.3.3 6.3.4 附件二 |  |  | 報告抬頭追加實驗室名稱 不實施符合性聲明的相關規則註明及 相關判定規則刪除 報告追溯兩份以上需註明分別到期日 附件二標註報告內容對照 報告格式修改，發佈日期報告日期 |  |  |  | 鄭 程 宏 |  |  |  |  |
| 分發單位 |  | 校正實驗室 | 份 數 |  |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正報告管制程序 |  |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-7801 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  |  | 制訂日期 |  | 2010/4/22 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  |  | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2025/9/11 | 6.1.1/6.1.2/6.1.5 |  |  | 附件一實驗室數據表改由各校正項目所對應”校正數據表” 版次B3 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  | 鄭程宏 |
| 2025/12/23 | 6.4.4 6.6 |  |  | 更新變更內容時備註位置與增加變更內容之敘述。 增加修正內容之敘述。 版本B4 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  | 鄭程宏 |
| 分發單位 |  | 校正實驗室 | 份 數 |  |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正報告管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7801 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B4 | 頁 次 | 4/13 |
| 1.目的： 為有效管理校正報告產出之完整性與正確性，並對校正內容審核程序做一詳盡規劃、使用及保存特定此程序。 2.範圍： 凡實驗室所產出之儀器校正報告皆適用。 3.名詞定義： 略。 4.權責： 實驗室：負責校正報告之產出，管理與保存。 5.流程圖：略。 6.作業內容 6.1校正報告處理流程 6.1.1校正作業結束後，由校正人員負責依校正記錄結果填入各校正項目所對應“校正數據表”，經技術主管審核。 6.1.2儀器校正報告經由各校正項目所對應“校正數據表”轉化而成，由實驗室主管或報告簽署人核准。 6.1.3若審核有疑問或錯誤處，發回原校正者解釋澄清或更正錯誤再送審。 6.1.4校對審核無誤後，用校正報告專用章(附件四)產出正式報告。 6.1.5校正報告編號與各校正項目所對應“校正數據表”同步使用相同號碼以利追溯。其使用編碼格式如下： XXX-YYYYMMDDKKK-nn XXX表校正領域量別，TMP:溫度、PRS：壓力、DCV:直流電壓、DCA:直流電流、ACV:交流電壓、ACA:交流電流、AHV:交流高壓、DCR:直流電阻、PWR:電功率、CTR:比流器。 YYYY表 西元年 MM表月份 1-12 / DD表日期 /KKK表員工編號/ nn表流水號 01 ～ 99。 6.1.6公司外部委校件之報告正本寄發顧客，報告影印副本由實驗室歸類建檔。 6.1.7公司內部委校件之報告正本隨校畢儀器交由委件單位，副本由實驗室統一歸檔。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正報告管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7801 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B4 | 頁 次 | 5/13 |
| 6.2校正報告 6.2.1格式使用A4大小紙張。 6.2.2內容：(對應附件二標註) 6.2.2.1 標題“校正報告”。 6.2.2.2 機構名稱及實驗室名稱及地址。 6.2.2.3 執行實驗室活動的場所(如遊校) 6.2.2.4報告編號，總頁數及頁碼。 6.2.2.5顧客名稱及聯絡資訊(地址或分機)。 6.2.2.6使用之校正程序標準及版次。 6.2.2.7送校儀器之廠牌、型號、序號、儀器名稱。 6.2.2.8校正時之環境條件。 6.2.2.9校正件接受日期及校正日期。 6.2.2.10校正時所使用之標準件的參數內容 (追溯報告兩份以上需分別填寫對應有效日期及校正日期) 6.2.2.11實驗室運作及追溯聲明。 6.2.2.12報告發佈日期。 6.2.2.13報告簽署人簽章(實驗室主管簽章)及校正報告專用章。 6.2.2.14僅對送校件有效之聲明。 6.2.2.15非經實驗室同意，報告不得分離使用或部份複製之聲明。 6.2.2.16敘述校正結果之不確定度。 6.2.2.17必要時對校正方法或使用參考資料之陳述。 6.2.2.18必要時對校正結果之量測陳述。 6.2.2.19必要時輔以圖表，並作必要之說明。 6.2.2.20 適當時結果具有量測單位。 6.2.2.21 可行時，任何調整或修理前後的結果。 6.2.2.22 適當時，意見與解釋。 6.2.2.23 不做符合性要求或規格的聲明。 6.3報告資訊 6.3.1 實驗室應對報告提供的所有資訊負責，惟顧客提供的資訊除外。 6.3.2 當數據資訊為顧客所提供時，應清楚識別，若影響報告結果的有效性時應包括免責聲明。 6.3.3 本實驗室不提供規格或標準符合性聲明 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正報告管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7801 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B4 | 頁 次 | 6/13 |
| 6.4 報告修正 若校正報告內容屬於繕打、裝訂等人為疏失，經顧客提出，可予以之更改，其作業程序為： 6.4.1 收回原校正報告。 6.4.2 由實驗室人員填寫“校正報告修改/補發申請單”(附件三)並找出校正記錄，核對錯誤進行修改。 6.4.3 經實驗室主管核對確認後，於“校正報告修改/補發申請單”(附件三)上簽核，並在原收回校正報告上加蓋〝校正作廢〞章(附件五)，並予以登錄於“校正作廢一覽表” (附件四)存檔備查。 6.4.4 按標準程序再產出新校正報告，並於最末頁的最後一行，加註取代原發出校正報告適當時包括變更的原因及變更的內容，且於報告編號〝-〞之後流水號，再加註一位流水號，由零開始以為識別，正本發給顧客，並予以登錄發出日期，影印副本存檔備查，請參照校正報告編號。 6.5 報告補發 顧客若因校正報告遺失或其他原因，經顧客提出申請，可予以補發，但以不超過一個校正週期為限，其作業程序如下： 6.5.1由顧客填寫“校正報告修改/補發申請單”(附件三)，經實驗室人員找出初稿，並由實驗室主管簽核確認。 6.5.2按標準程序再產出新校正報告，以替代原校正報告，且於報告編號〝-〞之後，加註一位英文字母由A開始以為識別，正本發給顧客並酌收費用，並予以登錄發出日期，影印副本存檔備查。 6.6 報告修正、報告補發應於報告說明加註修正原因及修正內容或補發說明。 6.7 實驗室校正儀器異常時，影響校正報告之有效性及作業方式，請參照『矯正措施管制程序』規定處理。 6.8 當顧客要求以電子媒體傳送校正資料時，其相關規定參考『電子資訊與保密管制程序』。 6.9 TAF標識方式： 6.9.1 經TAF認可登錄之校正領域及範圍，實驗室出具此類校正報告時，應於報告首頁右上角處蓋上TAF標誌章。其樣章如附件四所示。 6.9.2 實驗室認可之TAF標誌章上包括本體標誌、實驗室認證編號及實驗室認證領域等三項。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 校正報告管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7801 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B4 | 頁 次 | 7/13 |
| 7.附件 7.1附件二：校正報告(CLR-7801-02)。 7.2附件三：校正報告書修改/補發申請單(CLR-7801-03)。 7.3附件四：校正作廢一覽表(CLR-7801-04)。 7.4附件五：校正報告使用各式樣章。 8.相關文件： 8.1矯正措施管制程序(CLP-8701) 8.2 電子資訊與保密管制程序(CLP-4201) |  |  |  |  |  |

6.2.2.10

6.2.2.10

6.2.2.2

6.2.2.2

表單編號:CLR-7801-02 (A2)附件二

| 新北市三重區光復路 二段88巷38號 電話：886-2-29953173 傳真：886-2-29956436 6.2.2.12 報告日期：2019/03/21 |  |  |  | 制宜電測股份有限公司 6.2.2.1 制宜電測校正實驗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.4 No.:TMP-20190312-02 |  |  |  | 校 正 報 告 |  |  |  |  |  | 6.2.2.4 Page 1 of 3 |  |  |
| Applicant 申 請 者 |  |  | 6.2.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Address 地 址 |  |  | 6.2.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manufacturer 廠 牌 |  |  | 6.2.2.7 |  |  | Model No 型 號 |  | 6.2.2.7 |  | Serial No 序 號 |  |  | 6.2.2.7 |
| Description 儀 器 名 稱 |  |  | 6.2.2.7 |  |  |  |  |  |  | Receive Date 收 件 日 期 |  |  | 6.2.2.9 |
| Procedure used 校 正 程 序 |  |  | 6.2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration Loc. 遊 校 地 點 |  | 6.2.2.8 6.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | Calibration Date校 正 日 期 |  |  | 6.2.2.9 |
| Condition of calibration 校 正 時 之 環 境 條 件 |  |  |  |  |  | Temp 溫 度 | 22 ~ 23 ℃ |  |  | RH 相 對 濕 度 |  |  | 6.2.2.8 56 ~ 59 % |
| Standards Employed 校 正 時 使 用 之 標 準 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.10 I.D. No. 識 別 號 碼 |  |  |  | Mfg/Model No. 製 造 廠 及 型 號 |  |  |  |  | 6.2.2.10 Description 儀 器 名 稱 |  |  | Due Date 有 效 日 期 |  |
| 2357 |  |  |  | FLUKE/5626 |  |  |  |  | 白金電阻溫度計 |  |  |  |  |
| Traceability Parameter 追 溯 參 數 |  |  |  |  |  | Cal. Source and Report No. 校 正 機 構 及 報 告 號 碼 |  |  |  | Calibration Date 校 正 日 期 |  |  |  |
| TEMPERATURE |  |  |  |  |  | 6.2.2.10 國家度量衡標準實驗室 TAF N0881 T180035A |  |  |  | 6.2.2.10 |  |  |  |
| 6.2.2.11 制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合ISO/IEC 17025及校正領域特定規範之要求。 CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification. 備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。 Note： 6.2.2.14 6.2.2.15 The result of this calibration,performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。 The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. 6.2.2.13 報告簽署人(Approved Signatory)：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表單編號:CLR-7801-02 (A2) 附件二

| 新北市三重區光復路 二段88巷38號 電話：886-2-29953173 傳真：886-2-29956436 報告日期： | 制宜電測股份有限公司 制宜電測校正實驗室 |  |
| --- | --- | --- |
| No.: | 校 正 報 告 | Page of |

6.2.2.20

校正結果:

| 校正項目 (℃) | 標準值 (℃) | 器示值 (℃) | 器差值 (℃) | 涵蓋因子 | 擴充不確定度 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6.2.2.16 |

6.2.2.17

說明:

  - 本校正之實施依據為白金電阻溫度計標準操作程序(CTP-5409版本:A)。

  - 標準值為標準件之讀值經追溯至國家標準實驗室(編號TAF XXXX)校正後之讀值。

6.2.2.18

器示值為送校件附送電錶(廠牌為        ，型號為          ，序號為              )於該溫度平均後之顯示讀值。

  - 器差值=器示值-標準值。

  - 擴充不確定度，係依據白金電阻溫度計量測系統評估報告進行評估(CTM 5409 版本:A)。

  - 擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子之乘積，相對應約95%之信賴水準。

  - 本校正報告量測結果是取六次數據平均而得。

  - 本報告取代原發出校正報告編號：X-XXXXXXXX-XX(本行僅適用於修正/補發申請)。

表單編號:CLR-7801-02 (A2) 附件二-1

| 新北市三重區光復路 二段88巷38號 電話：886-2-29953173 傳真：886-2-29956436 發佈日期： | 制宜電測股份有限公司 制宜電測校正實驗室 |  |
| --- | --- | --- |
| No.: | 校 正 報 告 | Page of |

- 校正結果:

| 校正項目 (kPa) | 標準值 (kPa) | 器示值 (kPa) | 器差值 (kPa) | 涵蓋因子 | 擴充不確定度 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 說明:

  - 本校正之實施依據為微差壓壓力校正標準操作程序(CTP-5408版本:A)。

  - 標準值為標準件之讀值經追溯至國家標準實驗室(編號XXXX)校正後之讀值。

  - 器示值為送校件附送電錶(廠牌為        ，型號為          ，序號為              )於該溫度平均後之顯示讀值。

  - 器差值=器示值-標準值。

  - 擴充不確定度，係依據微差壓壓力量測系統評估報告進行評估(CTM 5408 版本:A)。

  - 擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子之乘積，相對應約95%之信賴水準。

  - 本校正報告量測結果是取八次數據平均而得。

6.2.2.21

本報告取代原發出校正報告編號：X-XXXXXXXX-XX(本行僅適用於修正/補發申請)。

附件三                                                                                     表單編號:CLR-7801-03 (A)

校正報告修改/補發申請單   編號：

| 申 請 項 目 |  | □修改 □補發 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請者 |  |  |  | 報告編號 |  |  |  |
| 申 請 日 期 |  |  |  | 出 版 日 期 |  |  |  |
| 校 正 日 期 |  |  |  | 再 版 日 期 |  |  |  |
| 原因說明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室主管 |  |  | 校正者 |  |  | 費 用 |  |

附件四                                     校正作廢一覽表         表單編號:CLR-7801-04(A)

| No. | 申請日期 | 報告編號 | 出版日期 | 校正日期 | 再版日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

頁次(        )

附件五

校正報告使用各式樣章

- 校正報告專用章。

- 校正報告作廢章

- 校正報告TAF LOGO。