| 制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 直流電壓量測系統-遊校評估報告 文件編號：SCTM-5401 管制編號：01 制訂日期：2015/01/12 修訂日期：2025/08/24 版 本：B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 |  |  |  |  |  | 編號 |  | SCTM-5401 |  |  |
| 制定部門 | 校正實驗室 |  | 制訂日期 |  | 2015/01/12 |  | 版次 |  | 修訂頁 |  |  |
| 修訂記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 | 修訂內容 |  |  |  | 修定 |  | 審查 |  | 核准 |  |
| 2017/01/12 |  | 自CTM-5401分離出來，便於管理。 版次設為A2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/07/27 |  | 數據重新評估 版次為B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/02/10 |  | 新增1 mV / 5 mV 追溯校正及評估。 版次為B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/08/30 | 摘要 2.2.1(2) 2.2.2(1),(3) 2.3.2(1),(5) 4.2 5 表2至表13 | A類重複性評估及各表所計算相關不確定度數值更新 版次B2 |  |  |  | 鄭 程 宏 |  |  |  |  |  |
| 2022/10/27 | 摘要/1.3 2.2.3 表2~7 2.3.2(3) 表8~13 3.2/6 2.3.2、附錄7 | ．5500A解析度相關不確定度刪除 ．參考資料新增”校正領域量測不確定度評估指引”TAF-CNLA-G16(1) ．管制圖更新 ．溫差計算修正 版次B3 |  |  |  | 鄭 程 宏 |  |  |  |  |  |
| 2025/8/24 | 摘要/2.2.1(2)/ 2.2.2(1)/ 2.3.1(2)/ 2.3.2(1)/ 2.3.2(3) 6 | 2025年遊校不確定度更新 相關不確定度更新 參考資料新增CNLA-T28(1)指引 版次B4 |  |  |  | 陳 秉 廷 |  | 鄭 程 宏 |  | 鄭 程 宏 |  |
| 分發單位 | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |  |
| 正本 | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

摘　　要

本資料為制宜電測公司之直流電壓量測系統遊校評估報告，作為本量測系統遊校標準程序及校正報告中的相對擴充不確定度計算之依據。本直流電壓量測系統之參考標準表為Fluke 8508A(多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之直流電壓參數，並將此直流電壓標準傳遞給本實驗室的工作標準源Fluke Fluke 5500A/5502A(多功能校正器)。執行校正服務時，以Fluke 8508A及Fluke Fluke 5500A/5502A分別校正待校之直流電壓源及直流電壓表。並根據ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之不確定度評估方法，計算出本系統之校正相對擴充不確定度。

本直流電壓量測系統可提供直流電壓源及直流電壓表的校正服務範圍為直流電壓1 mV至 1000 V，其校正電壓及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準(confidence level)為95 %，涵蓋因子(coverage factor)為2。

| 項目代碼/ 待校件 | 電壓 | 相對擴充不確定度 (95%信賴水準) |
| --- | --- | --- |
| KF 1001 直流電壓源 | 1 mV ≤ V ≤ 10 mV | 0.82 mV/V |
|  | 10 mV < V ≤ 1000 V | 22 V/V |
| KF 1001 直流電壓表 | 1 mV ≤ V ≤ 10 mV | 4.7mV/V |
|  | 10 mV < V ≤ 1000 V | 0.54 mV/V |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

- 目錄

1.	系統簡介	1

1.1	量測系統設備	1

1.2	量測系統示意圖	2

1.3	量測原理	3

1.4	量測系統追溯圖	5

2.	不確定度分析程序	7

2.1	直流電壓標準傳遞(Fluke 5500A內部自校)	7

2.2	直流電壓源校正	7

2.3	直流電壓表校正	18

3.	量測品保	30

3.1	品保設計	30

3.2	管制圖	31

4.	系統能量之訂定	32

4.1	範圍	32

4.2	量測不確定度	32

5.	結論	33

6.	參考資料	34

7.	附錄 (Fluke 5502A自校報告_校正結果)	35

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

圖表目錄

圖 1 量測系統示意圖_Fluke 5500A內部自校	2

圖 2 量測系統示意圖_直流電壓源校正	2

圖 3 量測系統示意圖_直流電壓表校正	2

圖 4 量測系統追溯圖_Fluke 5500A內部自校	5

圖 5 量測系統追溯圖_直流電壓源校正	5

圖 6 量測系統追溯圖_直流電壓表校正	6

圖 7直流電壓量測系統管制圖	31

表 1直流電壓量測系統設備	1

表 2 直流電壓源校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV)	16

表 3直流電壓源校正之不確定度分析表(10 mV < V ≤ 1000 V)	17

表 4直流電壓表校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV)	28

表 5直流電壓表校正之不確定度分析表(10m V < V ≤ 1000 V)	29

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

系統簡介

本直流電壓量測系統之參考標準表為Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之直流電壓參數，並將此直流電壓標準傳遞給本實驗室的工作標準源Fluke 5500A/5502A(多功能校正器)，以完成Fluke 5500A/5502A在實驗室的內部自校。當執行直流電壓源校正時，則以Fluke 8508A為標準件，校正待校之直流電壓源。當執行直流電壓表校正時，則以已內部自校之Fluke 5500A/5502A為標準件，校正待校之直流電壓表。

<註>為求敘述簡潔，以下內文及圖示若以工作標準源Fluke 5500A (多功能校正器)為例，均可適用於工作標準源Fluke 5502A。

量測系統設備

表 1直流電壓量測系統設備

| 校正儀具 | 廠牌/型號/序號 | 電壓範圍 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能電表 | Fluke 8508A S/N：255367413 | 1 mV至1000 V | 參考標準表 |
| 多功能校正器 | Fluke 5500A S/N：9120023 Fluke 5502A S/N：2840802 | 1 mV至1000 V | 工作標準源/ 查核標準件 |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

量測系統示意圖

圖 1 量測系統示意圖_Fluke 5500A內部自校

直流電壓標準傳遞(Fluke 5500A內部自校)

圖 2 量測系統示意圖_直流電壓源校正

直流電壓源校正

圖 3 量測系統示意圖_直流電壓表校正

直流電壓表校正

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

  - 量測原理

    - 直流電壓標準傳遞(Fluke 5500A內部自校)

執行直流電壓標準傳遞時，由工作標準源Fluke 5500A輸出欲校正之直流電壓訊號至參考標準表Fluke 8508A，再經由待校Fluke 5500A之輸出設定值(V5500)、參考標準表追溯NML的器差值(eNML)、參考標準表之電表讀值(V8508)，可計算出待校Fluke 5500A之輸出標準值(Vsource)及輸出器差值(e5500)。

Vsource=V8508-eNML

e5500=V5500-Vsource=V5500-V8508+eNML

    - 直流電壓源校正

執行直流電壓源校正時，由待校直流電壓源輸出欲校正之直流電壓訊號至參考標準表Fluke 8508A，再經由待校直流電壓源之輸出設定值(Vsetting)、參考標準表追溯NML的器差值(eNML)及參考標準表之電表讀值(V8508)，可計算出待校直流電壓源之輸出標準值(Vsource)及輸出器差值(esource)。

Vsource=V8508-eNML

esource=Vsetting-Vsource=Vsetting-V8508+eNML

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

    - 直流電壓表校正

執行直流電壓表校正時，由工作標準源Fluke 5500A輸出直流電壓訊號至待校直流電壓表，再經由工作標準源已校正之輸出器差值(e5500)及其輸出設定值(V5500)與待校直流電壓表之電表讀值(Vreading)，可計算出待校直流電壓表之量測標準值(Vmeter)及器差值(emeter)。

Vmeter=V5500-e5500

emeter=Vreading-Vmeter=Vreading-V5500+e5500

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

量測系統追溯圖

圖 4 量測系統追溯圖_Fluke 5500A內部自校

直流電壓標準傳遞 (Fluke 5500A內部自校)

圖 5 量測系統追溯圖_直流電壓源校正

直流電壓源校正

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

    - 直流電壓表校正

圖 6 量測系統追溯圖_直流電壓表校正

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

不確定度分析程序

本量測系統不確定度之分析方法是根據ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之量測不確定度的計算方式與步驟。

以下不確定度評估適用於實驗室外所執行之遊校，其環境條件為溫度: ( 23 ± 8 )℃及相對濕度: ( 50 ± 25 ) %。

直流電壓標準傳遞(Fluke 5500A內部自校)

與2.2 直流電壓源校正之量測不確定度分析相同。

直流電壓源校正

本遊校評估報告以Fluke 5502A(S/N: 2840802)為待校直流電壓源，及以參考標準表Fluke 8508A(S/N:255367413)作為工作標準表，評估待校直流電壓源之校正相對擴充不確定度。

待校直流電壓源之校正結果輸出標準值(Vsource)及器差值(esource)的計算公式如下：

Vsource=V8508-eNML

esource=Vsetting-Vsource=Vsetting-V8508+eNML式中

esource : 待校直流電壓源之輸出器差值

Vsetting : 待校直流電壓源之輸出設定值

Vsource : 待校直流電壓源之輸出標準值

V8508 : 參考標準表之電表讀值

eNML : 參考標準表追溯NML之器差值

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

組合標準不確定度uc(Vsource)與uc(esource)的推導如下，

ucVsource2=∂Vsource∂V85082uV80582+∂Vsource∂eNML2ueNML2

靈敏係數ci→∂Vsource∂V8508=1 ,   ∂Vsource∂eNML=-1 ,

→ucVsource2=uV80582+ueNML2

ucesource2=∂esource∂Vsetting2uVsetting2+∂esource∂V85082uV80582+∂esource∂eNML2ueNML2

因為Vsetting為待校直流電壓源之輸出設定值，為一常數，
因此，其標準不確定度uVsetting=0。

靈敏係數ci→∂esource∂V8508=-1 ,   ∂esource∂eNML=1

→ucesource2=uV80582+ueNML2

因此無論校正結果為輸出標準值(Vsource)或器差值(esource)，其組合標準不確定度ucVsource與ucesource相同，以uc(V)表示之。

→ucV2=ucVsource2=ucesource2
=uV80582+ueNML2

ucV之相對組合不確定度uc,rV，

→uc,rV≡ucVVsetting=uV8508Vsetting2+ueNMLVsetting2

=urV85082+ureNML2

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

    - 參考標準表之電表讀值相對標準不確定度urV8508

urV8508包括有參考標準表電表解析度之相對標準不確定度urVres及電表讀值重複性之相對標準不確定度urVread

urV85082=urVres2+urVread2

→urV8508=urVres2+urVread2

- urVres

電表解析度機率分配為矩型分配，urVres=1V∙a23，a為解析度。

| 檔位 | 電壓範圍 | 解析度 | urVres (V/V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 mV | 1 mV≤V<200 mV | 0.00001 mV | 0.01 to 2.89 |
| 2 V | 200 mV≤V< 2 V | 0.0000001 V | 0.01 to 0.14 |
| 20 V | 2 V ≤V< 20 V | 0.000001 V | 0.01 to 0.14 |
| 200 V | 20 V≤V< 200 V | 0.00001 V | 0.01 to 0.14 |
| 1000 V | 200 V≤V≤1000 V | 0.0001 V | 0.03 to 0.14 |

綜整上表數據，估計電表解析度之相對標準不確定度如下:

urVres= 3 V/V

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

- urVread

待校直流電壓源輸出欲校正之直流電壓訊號至參考標準表Fluke 8508A(多功能電表)，經過Fluke 8508A每天重複測量5次，共測量3天。

第1天

參考標準表之電表讀值為V1,1、V2,1、…、V5,1

平均值V1 =15i=15Vi,1

估計標準差S1=15-1i=15Vi,1-V12

第2天

參考標準表之電表讀值為V1,2、V2,2、…、V5,2

平均值V2 =15i=15Vi,2

估計標準差S2=15-1i=15Vi,2-V22

第3天

參考標準表之電表讀值為V1,3、V2,3、…、V5,3

平均值V3 =15i=15Vi,3

估計標準差S3=15-1i=15Vi,3-V32

→平均值V=V1+V2+V33

urVread=maxSknVsetting=maxS1,S2,S35Vsetting

自由度=n-1=5-1=4

綜整以下數據表的數據，電表讀值重複性之相對標準不確定度urVread=60 V/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

=0.6 V/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

    - 參考標準表追溯NML之器差值相對標準不確定度ureNML

ureNML包括有參考標準表Fluke 8508A器差值eNML之NML校正的相對標準不確定度urecal、eNML校正值之漂移相對標準不確定度與uredrift與eNML校正值之線性度相對標準不確定度urVlin。

→ureNML2=urecal2+uredrift2+urVlin2

→ureNML=urecal2+uredrift2+urVlin2

- urecal

urecal=Ur/k=Ur/2  ,

式中Ur:NML報告相對擴充不確定度

k: 涵蓋因子

綜整下表數據，保守估計Fluke 8508A器差值eNML之NML校正的不確定度，

urecal= 400 V/V (1mV≤校正電壓≤10 mV)

=  4 V/V (10 mV <校正電壓≤ 1000 V)

| 檔位 | 校正電壓 | 2025 NML報告相對 擴充不確定度Ur | urecal (V/V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 mV | 1 mV | 800 V/V | 400 |
|  | 5 mV | 700 V/V | 350 |
|  | 10 mV | 80 V/V | 40 |
|  | 100 mV | 7 V/V | 3.5 |
|  | 190 mV | 8 V/V | 4 |
| 2 V | 0.1 V | 8 V/V | 4 |
|  | 1 V | 1 V/V | 0.5 |
|  | 1.9 V | 1 V/V | 0.5 |
| 20 V | 1 V | 2 V/V | 1 |
|  | 10 V | 0.5 V/V | 0.3 |
|  | 19 V | 1 V/V | 0.5 |
| 200 V | 10 V | 2 V/V | 1.0 |
|  | 100 V | 1 V/V | 0.5 |
|  | 190 V | 6 V/V | 3.0 |
| 1000 V | 100 V | 6 V/V | 3.0 |
|  | 500 V | 6 V/V | 3.0 |
|  | 1000 V | 6 V/V | 3.0 |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

- uredrift

參考標準表Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，根據Fluke 8508A的Users Manual，其直流電壓量測規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

E = ± (ppmReading×Reading + ppmRange× Range)

→相對誤差Er=± (ppmReading+ppmRange ×RangeReading)

以量測電壓(Reading) = 2 V為例，其量測檔位為(Range) = 20 V，Er=3.5+0.2×202ppm=5.5V/V

| 檔位 | 電壓範圍 | E ± (ppmReading×Reading + ppmRange× Range) | Er (V/V) | uredrift=Er3 (V/V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 mV | 1 mV≤V≤10 mV | 5.0+0.5 | 15 to 105 | 9 to 61 |
| 200 mV | 10 mV<V<200 mV | 5.0+0.5 | 5.5 to 15 | 3 to 9 |
| 2 V | 200 mV≤V< 2 V | 3.5+0.2 | 3.7 to 5.5 | 2 to 3 |
| 20 V | 2 V ≤V< 20 V | 3.5+0.2 | 3.7 to 5.5 | 2 to 3 |
| 200 V | 20 V≤V< 200 V | 5.5+0.2 | 5.7 to 7.5 | 3 to 4 |
| 1000 V | 200 V≤V≤1000V | 5.5+0.5 | 6 to 8 | 3 to 5 |

eNML校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度uredrift=Er3，保守估計如下，

uredrift=1053≈61V/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

=153≈   9V/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

- urVlin

將參考標準表Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，每個檔位校正3點。

依據線性迴歸統計法先計算出各檔位之斜率與截距，接著計算各個校正點之Fluke 8508A的NML報告的量測値與線性迴歸所計算的量測値之間的相對差值，最後再分析各檔位之線性迴歸相對差值的最大變異量Vr(lin)，相關數據如下頁表格所示。

eNML校正值線性度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度urVlin=∆Vr(lin)23。

綜整下頁表格數據，估計eNML校正值線性度之相對標準不確定度為：urVlin= 8.1V/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

= 1.2V/V (10 mV< V ≤ 1000V)

表 2 直流電壓源校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

表 3直流電壓源校正之不確定度分析表(10 mV < V ≤ 1000 V)

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

直流電壓表校正

本遊校評估報告以Fluke 8508A(S/N:255367413)為待校直流電壓表，及以Fluke 5502A(S/N: 2840802)為工作標準源，評估待校直流電壓表之校正相對擴充不確定度。

待校直流電壓表之校正結果器差值(emeter)計算公式如下：

emeter=Vreading-Vmeter=Vreading-V5500+e5500

式中

emeter : 待校直流電壓表之器差值

Vreading : 待校直流電壓表之電表讀值

Vmeter : 待校直流電壓表之量測標準值

V5500 : 工作標準源之輸出設定值

e5500: 工作標準源追溯參考標準表之器差值

組合標準不確定度uc(emeter)的推導如下，

ucemeter2=∂emeter∂Vreading2uVreading2+∂emeter∂V55002uV55002

+∂emeter∂e55002ue55002

因為V5500為工作標準源之輸出設定值，為一常數，因此，其標準不確定度uV5500=0，因此器差值(esource)之組合標準不確定度ucemeter

ucemeter2=∂emeter∂Vreading2uVreading2+∂emeter∂e55002ue55002

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

上式中各個靈敏係數ci分別計算如下：

∂emeter∂Vreading=1

∂emeter∂e5500=1

→ucemeter2=uVreading2+ue55002

ucemeter之相對組合不確定度uc,remeter

→uc,remeter≡ucemeterV5500=uVreadingV55002+ue5500V55002

=urVreading2+ure55002

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

    - 待校直流電壓表之電表讀值相對標準不確定urVreading

urVreading包括有待校直流電壓表解析度之相對標準不確定度urVres及電表讀值重複性之相對標準不確定度urVread

→urVreading2=urVres2+urVread2

→urVreading=urVres2+urVread2

- urVres

電表解析度機率分配為矩型分配，urVres=1V∙a23，a為解析度。

| 檔位 | 電壓範圍 | 解析度 | urVres (V/V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 mV | 1 mV≤V<200 mV | 0.00001 mV | 0.01 to 2.89 |
| 2 V | 200 mV≤V< 2 V | 0.0000001 V | 0.01 to 0.14 |
| 20 V | 2 V ≤V< 20 V | 0.000001 V | 0.01 to 0.14 |
| 200 V | 20 V≤V< 200 V | 0.00001 V | 0.01 to 0.14 |
| 1000 V | 200 V≤V≤1000 V | 0.0001 V | 0.03 to 0.14 |

綜整上表數據，估計電表解析度之相對標準不確定度如下:

urVres= 3 V/V

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

- urVread

工作標準源Fluke 5502A輸出直流電壓訊號至待校直流電壓表，經過待校直流電壓表每天重複測量5次，共測量3天。

第1天

待校直流電壓表讀值為V1,1、V2,1、…、V5,1

平均值V1 =15i=15Vi,1

估計標準差S1=15-1i=15Vi,1-V12

第2天

待校直流電壓表讀值為V1,2、V2,2、…、V5,2

平均值V2 =15i=15Vi,2

估計標準差S2=15-1i=15Vi,2-V22

第3天

待校直流電壓表讀值為V1,3、V2,3、…、V5,3

平均值V3 =15i=15Vi,3

估計標準差S3=15-1i=15Vi,3-V32

→平均值V=V1+V2+V33

urVread=maxSknV5500=maxS1,S2,S35V5500

自由度=n-1=5-1=4

綜整以下數據表的數據，電表讀值重複性之相對標準不確定度

urVread= 16 V/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

=  1 V/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

    - 工作標準源追溯參考標準表之器差值相對標準不確定度，ure5500

ure5500包括有工作標準源Fluke 5502A追溯參考標準表(Fluke 8508A)之器差值e5500的校正相對標準不確定度urecal、e5500校正值之漂移相對標準不確定度uredrift、溫度係數ureT_Coe及e5500校正值之線性度相對標準不確定度urVlin。

→ure55002
=urecal2+uredrift2+ureT_Coe2+urVlin2

→ure5500
=urecal2+uredrift2+ureT_Coe2+urVlin2

- urecal

urecal=Ur/k = Ur/2 ,

式中Ur: Fluke 5502A自校報告之相對擴充不確定度

(參考附錄)

k: 涵蓋因子

Ur = 0.83  mV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

= 22 V/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

因此，Fluke 5502A器差值e5500之校正相對標準不確定度，urecal=415V/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

=11V/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

- uredrift

工作標準源Fluke 5502A每年定期追溯參考標準表Fluke 8508A，根據Fluke 5502A的Operator Manual，其直流電壓輸出規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

E=±(%output × output+μV)

→相對誤差Er=± (%output+μVoutput)

(a)以輸出電壓output= 1 mV為例，
Er=0.006 %+3 (μV)0.001 (V)= (60 + 3000)V/V = 3060 V/V

(b)以輸出電壓 = 2 V為例，
Er=0.005 %+5 (μV)2 (V)= (50 + 2.5)V/V = 52.5 V/V

| 檔位 | 電壓範圍 | E ±(%output × output+μV) | Er (V/V) | uredrift =Er3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 mV | 1 mV≤V≤10 mV | 0.006+3 | 3060 to 360 | 1767 to 208 |
| 330 mV | 10 mV<V<330 mV | 0.006+3 | 360 to 69 | 208 to 40 |
| 3.3 V | 330 mV≤V<3.3 V | 0.005+5 | 52 to 65 | 30 to 38 |
| 33 V | 3.3 V ≤V<33 V | 0.005+50 | 52 to 65 | 30 to 38 |
| 330 V | 33 V≤V<330 V | 0.0055+500 | 57 to 70 | 33 to 41 |
| 1020 V | 330 V≤V≤1000 V | 0.0055+1500 | 57to 60 | 33 to 35 |

e5500校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度uredrift=Er3，保守估計如下，

uredrift=30603≈1767V/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

=3603≈208V/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

- urVlin

工作標準源Fluke 5502A每年定期追溯參考標準表Fluke 8508A，每個檔位校正4點。

依據線性迴歸統計法先計算出各檔位之斜率與截距，接著計算各個校正點之Fluke 5502A內部自校報告的輸出標準値與線性迴歸所計算的的輸出標準値之間的相對差值，最後再分析各檔位之線性迴歸相對差值的最大變異量Vr(lin)，相關數據如下頁表格所示。

e5500校正值線性度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度urVlin=∆Vr(lin)23。

綜整下頁表格數據，估計e5500校正值線性度之相對標準不確定度為：urVlin=3 V/V  (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

= 3 V/V  (10 mV ≤ V ≤ 1000V)

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

- 溫度係數ureT_Coe

工作標準源Fluke 5502A每年定期追溯參考標準表Fluke 8508A，根據Fluke 5500A的Operator Manual，其直流電壓輸出規格在一年內且溫差(23 ±8)℃時，需將實驗室內的溫差(23 ±5)℃列入計算，5℃內的誤差不需評估，所以溫度係數誤差(E)如下表，

E=0.1℃*(±8+5-5) ℃*±(%output × output+μV)

→相對誤差Er=±0.8* (%output +μVoutput)

(a)以輸出電壓output = 1 mV為例， 
Er=0.8*0.006 %+3 μV0.001 V=0.8* (60 + 3000)V/V = 2448 V/V

(b)以輸出電壓 = 2 V為例， 
Er=0.8*0.005 %+5 μV2 V=0.8* (50 + 2.5)V/V = 42 V/V

| 檔位 | 電壓範圍 | E ±(%output × output+μV) | Er (V/V) | ureT_Coe=Er3 (V/V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 mV | 1 mV ≤V≤ 10 mV | 0.006+3 | 2448 to 288 | 1413to 166 |
| 330 mV | 10 mV <V< 330 mV | 0.006+3 | 288 to 55 | 166 to 32 |
| 3.3 V | 330 mV ≤V< 3.3 V | 0.005+5 | 52to 41 | 30to 24 |
| 33 V | 3.3 V ≤V< 33 V | 0.005+50 | 52to 41 | 30 to 24 |
| 330 V | 33 V ≤V< 330 V | 0.0055+500 | 57 to 45 | 33 to 26 |
| 1020 V | 330 V ≤V≤ 1000 V | 0.0055+1500 | 48 to 45 | 28 to 26 |

e5500校正值溫度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度ureT_Coe=Er3，保守估計如下，

ureT_Coe= 24483≈1413V/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

= 2883≈166V/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

表 4直流電壓表校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

表 5直流電壓表校正之不確定度分析表(10m V < V ≤ 1000 V)

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

量測品保

品保設計

直流電壓量測系統之參考標準表Fluke 8508A (S/N:255367413)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正，並於每個月定期量測查核標準件─工作標準源Fluke 5500A (S/N:9120023)及Fluke 5502A (S/N:2840802)之100 mV、1 V、10 V、100 V、1000 V直流電壓輸出。將查核數據繪製成管制圖，作為監測本量測系統儀器設備是否功能異常之判斷。判斷依據如下，

(a)若Fluke 5500A查核數據超出管制圖上、下限範圍，但Fluke 5502A查核數據在管制圖上、下限範圍內，則判定Fluke 5500A輸出異常。

(b)若Fluke 5502A查核數據超出管制圖上、下限範圍，但Fluke 5500A查核數據在管制圖上、下限範圍內，則判定Fluke 5502A輸出異常。
(c)若Fluke 5500A及5502A查核數據均在管制圖上、下限範圍外，則判定Fluke 8508A量測異常。

除以管制圖判斷儀器設備是否功能正常外，在執行校正時，並比對待校件當次的校正值與以往的的校正值，檢查兩者差值是否小於本量測系統所提供的校正擴充不確定度。

若查核數據超出管制範圍或待校件的校正值比對差值大於本量測系統所提供的校正擴充不確定度，將停止執行校正並分析異常原因，以確保直流電壓校正之品質。

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

管制圖

本量測系統採3 S的管制方式，以CL(central line)為管制圖的中心線、UCL(upper control line)為管制上限及LCL(lower control line)為管制下限。

UCL=V+3S

CL=V

LCL=V-3S

其中

V為n次查核數據之平均值，V =1ni=1nVi

S為估計標準差，S=1n-1i=1nVi-V2

圖 7直流電壓量測系統管制圖

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

系統能量之訂定

範圍

本直流電壓量測系統可提供直流電壓源及直流電壓表的遊校服務範圍為直流電壓1 mV至 1000 V。

量測不確定度

本直流電壓量測系統之校正電壓及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準為95 %，涵蓋因子為2。

| 項目代碼/ 待校件 | 電壓 | 相對擴充不確定度 (95%信賴水準) |
| --- | --- | --- |
| KF 1001 直流電壓源 | 1 mV ≤ V ≤ 10 mV | 0.82 mV/V |
|  | 10 mV < V ≤ 1000V | 22 V/V |
| KF 1001 直流電壓表 | 1 mV ≤ V ≤ 10 mV | 4.7 mV/V |
|  | 10 mV ≤ V ≤ 1000V | 0.54 mV/V |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

結論

依據ISO Guide 98-3:2008所建議的不確定度評估方式進行本直流電壓量測系統之校正相對擴充不確定度評估。遊校服務範圍為直流電壓1 mV至1000 V，待校件若為直流電壓源，其校正之相對擴充不確定度為22V/V至0.82 mV/V；待校件若為直流電壓表，其校正之相對擴充不確定度為

0.54mV/V至4.7 mV/V。

| 項目代碼/ 待校件 | 電壓 | 相對擴充不確定度 (95%信賴水準) |
| --- | --- | --- |
| KF 1001 直流電壓源 | 1 mV ≤ V ≤ 10 mV | 0.82mV/V |
|  | 10 mV < V ≤ 1000 V | 22 V/V |
| KF 1001 直流電壓表 | 1 mV ≤ V ≤ 10 mV | 4.7mV/V |
|  | 10 mV < V ≤ 1000 V | 0.54mV/V |

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

參考資料

  - ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

  - ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

  - 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範TAF-CNLA-R06(9) : 2024，“有關量測不確定度之政策”。

  - 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範TAF-CNLA-T03(3) : 2018，“校正領域遊校技術規範”。

  - Fluke 8508A Reference MultimeterUsers Manual, July 2002 (Rev.6).

  - Fluke 5500A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 1994 (Rev.11).

  - Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

  - 直流電壓量測系統遊校標準操作程序，編號SCTP-5401，版次C1，制宜電測公司，2022年。

  - 財團法人全國認證基金會，實驗室認證指引與報告TAF-CNLA-G16(1) : 2008，“校正領域量測不確定度評估指引”。

  - 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範TAF-CNLA-T28(1) : 2023，“校正領域電量校正技術規範”。

| 標題 | 直流電壓量測系統-遊校評估報告 | 編號 | SCTM-5401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 校正實驗室 | 版次 | B4 |

附錄 (Fluke 5502A自校報告_校正結果)